九台给排水化验室43项仪器设备，净水厂检测设备采购项目

招 标 文 件

- 项目编号：JT-0072-JLZH-2025-0906

- 采  购  人：  长春市九台区住房和城乡建设局 （盖章）

采购代理机构：  吉林省中寰工程项目管理有限公司  （盖章）

二〇二五年

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法	41

第四章 合同条款及格式	61

第五章 采购清单及技术参数	64

第六章 投标文件格式	89

- 第一章 招标公告

九台给排水化验室43项仪器设备，净水厂检测设备采购项目

招标公告

项目编号：JT-0072-JLZH-2025-0906

项目概况

九台给排水化验室43项仪器设备，净水厂检测设备采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年10月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：JT-0072-JLZH-2025-0906；

项目名称：九台给排水化验室43项仪器设备，净水厂检测设备采购项目；

采购方式：公开招标；

预算金额：285.4570万元；

最高限价：285.4570万元；

采购需求：九台给排水化验室43项仪器设备，净水厂检测设备采购及安装工作；

质量标准：符合国家及行业合格标准；

合同履行期限：自签订合同之日起至7日内完成全部工作；

本项目不接受联合体投标。

- 二.申请人的资格要求

1.投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策：本项目为专门面向中小企业采购；

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）；

(2)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

(3)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)；

(5)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)《无线局域网认证产品政府采购清单》等政府采购最新政策；

- 3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照，在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

4.本项目所属行业为制造业；

5.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

6.投标人应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购[2022]2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效；

8.招投标过程中，投标人所提供的所有证件均须在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，须提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其投标人参与本次招标项目的投标；

9.本项目招投标活动的每个环节，包括获取（下载）招标文件、递交投标文件、参加开标会、合同签署等过程，经办人必须是投标人法定代表人唯一授权的委托代理人且为本单位在职人员，相关文件和表格均应由委托代理人签署，整个招投标过程不得随意更换委托代理人；

10.①投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；②在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）未被列入失信被执行人；③在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。④投标人及其法定代表人不得在“中国裁判文书网”列入存在行贿犯罪情形，投标人不得提供伪造、变造的材料，否则后果自负；

11.本项目严禁投标人转包、违法分包，严禁各类形式的资质挂靠。

- 三.获取招标文件

时间：2025年9月17日09时00分至2025年9月23日16时00分（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）。

方式：潜在供应商可自行在“政采云”平台（网址：http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理，过期未领取不再受理。未进行网上注册并办理CA认证的投标人将无法参与本次采购活动；招标文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件等一经发布即视为已告知了所有获取招标文件的投标人，且投标人也已经收到并明确了该澄清文件的内容。投标人须主动阅知及时关注政采云网站所发布的信息，以免错过信息影响投标。

售价：0元。

- 四．提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年10月9日9点30分（北京时间）；

地点：长春市九台区民生大厦新政务大厅210开标室（福临小区旁新政务大厅）。

本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，投标截止时间前通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子投标文件，并按照开标现场工作人员通知使用CA锁进行投标文件远程解密。公布投标人名单后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的相同数字证书(CA锁)及电脑进行远程解密，逾期不候(各投标人在投标文件提交截止时间前及“政采云”系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密)。

投标操作流程：投标人在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作；

数字证书办理及投标技术咨询：投标人须办理数字证书方可参加投标。投标人须自行考虑数字证书办理时限，由于投标人自身原因在开标前无法完成办理，后果自负；

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

- 五.公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六.其他补充事宜

1.本公告同时在政采云”平台（http:// www.zcygov.cn），同步推送到《吉林省政府采购网》（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/），及《长春市公共资源交易网》（http://www.ccggzy.com.cn/）并同时在《中国政府采购网》发布。

- 2.逾期未解密、或者未解密成功的投标文件，采购人不予受理；

3.当投标人的有效投标报价超出采购人设定的最高限价时，该投标报价视为无效报价；

4.投标人所提供的资格后审资料应满足招标文件要求，否则其投标将被拒绝；

5.投诉时限、要件及处理流程：质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政监督部门提起投诉。投诉时应当提交投诉书和必要的证明材料，财政部门收到投诉书后，应当在5个工作日内进行审查是否受理投诉，受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名  称：长春市九台区住房和城乡建设局

地  址：九台区葵花路与南苑大街交叉口东南80米

联系方式：0431-82328747（办公电话）

- 2.采购代理机构信息

名  称：吉林省中寰工程项目管理有限公司

地  址：长春市朝阳区前进大街996号力旺广场B座1308室

联系方式：0431-80543099（办公电话）

- 3.项目联系方式

项目联系人：张廷宇

电  话：0431-80543099（办公电话）

4.监督部门：长春市九台区政府采购管理工作办公室

监督电话：0431-82324298

初审：张廷宇

复审：李斌

终审：衣秀玲

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.1 | 采购人 | 名 称：长春市九台区住房和城乡建设局 地 址：九台区葵花路与南苑大街交叉口东南80米 联系方式：0431-82328747（办公电话） |
|  | 1.1.2 | 采购代理机构 | 名 称：吉林省中寰工程项目管理有限公司 地 址：长春市朝阳区前进大街996号力旺广场B座1308室 联系方式：0431-80543099（办公电话） |
|  | 1.1.3 | 标段编号 | JT-0072-JLZH-2025-0906 |
|  | 1.1.4 | 标段名称 | 九台给排水化验室43项仪器设备，净水厂检测设备采购项目 |
|  | 1.1.5 | 项目地点 | 长春市九台区 |
|  | 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
|  | 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 1.2.4 | 预算金额 | 285.4570万元 |
|  | 1.3.2 | 采购需求 | 九台给排水化验室43项仪器设备，净水厂检测设备采购及安装工作。 |
|  | 1.3.3 | 合同履行期限 | 自签订合同之日起至7日内完成全部工作。 |
|  | 1.3.4 | 质量标准 | 符合国家及行业合格标准。 |
|  | 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策：本项目为专门面向中小企业采购； (1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）； (2)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）； (3)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)； (4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)； (5)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)《无线局域网认证产品政府采购清单》等政府采购最新政策； - 3.本项目的特定资格要求： 3.1投标人须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照，在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力； 4.本项目所属行业为制造业； 5.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 6.投标人应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购[2022]2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责； 7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效； 8.招投标过程中，投标人所提供的所有证件均须在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，须提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其投标人参与本次招标项目的投标； 9.本项目招投标活动的每个环节，包括获取（下载）招标文件、递交投标文件、参加开标会、合同签署等过程，经办人必须是投标人法定代表人唯一授权的委托代理人且为本单位在职人员，相关文件和表格均应由委托代理人签署，整个招投标过程不得随意更换委托代理人； 10.①投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；②在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）未被列入失信被执行人；③在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。④投标人及其法定代表人不得在“中国裁判文书网”列入存在行贿犯罪情形，投标人不得提供伪造、变造的材料，否则后果自负； 11.本项目严禁投标人转包、违法分包，严禁各类形式的资质挂靠。 |
|  | 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受； □接受，联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体投标，联合体组成后不得再发生变化，联合体成员应签订联合体协议，明确联合体各方拟承担的权利和义务，不得违背联合体投标的相关法律法规。 （1）如为联合体投标，由具有独立法人地位的实体组成，并提交联合体协议书，须承诺一旦中标联合体各方将向采购人承担连带责任，联合体各方不得再以自己名义单独参与或参加其他联合体在本项目中的投标。联合体协议书中应明确各联合体成员所负责的工作内容； （2）联合体不得变更其组织形式及成员构成，在中标后，未经采购人书面同意，联合体的牵头单位、组成结构或职责均不得变动； （3）联合体牵头人法定代表人（或者其委托代理人）负责签署本次项目的相关资料，投标文件中须明确联合体牵头人； （4）招标文件中要求盖章（公章）（法人章）均为联合体全部成员的（公章）（法人章）。 （5）授权委托人须为联合体牵头人单位提供。 |
|  | 1.4.3 | 投标人不得存在其他情形 | 投标人不得存在下列情形之一： 1、提供伪造、变造、虚假证明材料； 2、投标文件中产品型号与样品不一致（货物类项目）； 3、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人； 4、与其他投标人恶意串通； 5、向采购人、采购代理机构、监督人行贿或者提供其他不正当利益； 6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况； 7、一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为； 8、捏造事实或者提供虚假投诉材料； 9、不按规定程序及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人； 10、法律、法规和招标文件中规定的其他情形。 |
|  | 1.7 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 召开地点： |
|  | 1.8 | 采购人澄清、修改的时间 | 截止时间：投标截止时间前 15 日。 澄清方式：在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）上发布。投标人自行下载查看。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清、修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。澄清、修改内容不影响投标文件编制的，不延长投标截止时间。 |
|  | 1.9 | 投标人提出问题采购人回复方式 | 回复方式：在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）上回复。 |
|  | 1.10 | 偏离 | ■不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章 “技术标准和要求” 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
|  | 1.11 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许，备选投标方案的编制要求见投标人须知正文，评审和比较方法见第三章“评标办法”。 |
|  | 1.12.1 | 资格审查的特殊 要求 | ■无 □有，详见评标办法。 |
|  | 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 答疑文件、补遗文件（如有）等相关材料。 |
|  | 2.2.1 | 投标人提出问题（质疑）的截止时间 | 截止时间：投标截止10日前 加盖公章的书面形式提问一式三份，提交到采购代理机构，将word电子版发至邮箱：1136569941@qq.com同时在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）投标人身份工作台-项目采购-询问质疑投诉-发起询问。 联系电话：0431-80543099 邮箱：1136569941@qq.com 若投标人未按规定提交投标疑问，则视为其无疑问，招标文件未列明事宜可电话询问代理机构，但以电话询问的方式不做为有效的投标疑问、质疑依据。根据《政府采购质疑和投诉办法》第十条规定：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，在同一采购程序不得多次、重复提出质疑。投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，政采云平台同期提出。 联系人：张廷宇 邮箱：1136569941@qq.com 联系电话：0431-80543099 |
|  | 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年10月9日9时30分 |
|  | 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清文件24小时内在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）自行确认 |
|  | 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改文件24小时内在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）自行确认 |
|  | 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标文件、评标办法要求提供的证明材料。 注：政采云全流程电子标项目无须递交证明文件原件。全部复印件应加盖公章附到投标文件内。评标时由评审委员会现场核验，如所提供的资料为虚假材料，投标文件以无效投标处理。 |
|  | 3.1.2 | 签字和（或） 盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔签写（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替。 （2）所有要求盖章的地方都应按照招标文件的规定加盖与投标人名称全部一致的标准公章（鲜章），不得使用彩喷或者彩印的印章、不得使用专用章（如经济专用章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）所有要求法人盖章的地方，都应按照招标文件的规定加盖经相关部门备案的法人章（鲜章），不得使用彩喷或者彩印的印章。 （4）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 （5）投标文件封面、投标函等均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 全流程电子标项目可采用电子签章 其他要求参考招标文件。 如联合体投标，应加盖联合体全部成员公章，满足招标文件格式的要求。 |
|  | 3.2 | 最高限价 | 预算金额（最高限价）：285.4570万元； （1）投标人投标报价不得超过预算金额（最高限价），单价及总价均不能超过最高限价，否则按废标处理，详见第五章采购清单及技术参数。 （2）投标人按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在投标报价中，包括其它伴随本项目的全部服务费用，采购人不再另行支付任何费用。 注：甲方支付合同价款前，乙方须向甲方开具等额、符合甲方主管税务机关要求的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。 |
|  | 3.2.1① | 低于成本报价 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，低于成本视为废标处理。 |
|  | 3.2.1② | 付款方式 | 按甲乙双方具体合同为准 |
|  | 3.2.1（2） | 分公司投标 | 分公司投标须提供总公司所出具的授权委托书（格式自拟） |
|  | 3.2.1（3） | 事业单位投标 | 事业单位投标提供法人证书，本项目要求的完税证明、审计报告等资格条件属于事业单位特质故无法提供的，须将所无法提供的资料以承诺书方式附到投标文件内，经评标委员会判定后予以认定。 |
|  | 3.2.3 | 近年完成的类似项目业绩的年份要求 | 投标人近三年（2022年-至2024年） |
|  | 3.2.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 投标人近年（2022年-至今） |
|  | 3.2.5 | 同类或类似业绩 | 有效业绩：与本次采购项目相同或相类似的业绩。 |
|  | 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 3.3.2 | 项目名称及编号 | 投标人在制作投标文件时，所称项目名称应是该项目（所投标段）名称全称，所称项目编号应是该项目（所投标段）全部编号。 |
|  | 3.4.1 | 投标保证金 | 诚信记录良好的投标人不收取投标保证金。 根据长春市财政局关于取消政府采购投标保证金及采购文件工本费等有关事项的通知《长财采购〔2021〕695号》文件要求“自 2021 年 7 月 1 日起，全市政府采购货物和服务招标投标活动及非招标采购方式采购货物、工程和服务不得向诚信记录良好的供应商收取投标保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，采购人、采购代理机构可以按规定收取投标保证金。”供应商根据自身情况自行判断是否需要提交投标保证金。如符合文件要求的不需要提交投标保证金情况的请在投标文件中提供相关网页截图并提供承诺书（格式自拟）投标保证金金额如下： 投标保证金的形式：转账、电汇、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票及银行、担保机构出具的保函；如果提供担保机构保函应满足相关法律法规要求，以转账、电汇或支票、汇票形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户转出。 投标保证金递交：投标保证金以银行转账或电汇形式提交的，须在投标截止时间前汇入指定账户（公休及法定假日除外），以实际到账为准；投标保证金以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前送至采购代理机构，以收到保函时间为准。 投标保证金：人民币贰万元整 收款人全称：吉林省中寰工程项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司长春万达广场支行 账 号：4200201209000063162 行号：102241000822 ※请在汇款单据上标明项目名称及投标人名称以便核查。 （1）投标人以转账或电汇形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，须提供基本账户开户许可证及投标保证金汇款凭证原件，并将复印件一并装入到投标文件中。 （2）在以银行汇票形式投标时，由于需要提前三个工作日到银行汇兑，违反相应保密条例，因此不能够保证及时到账核对，由此影响投标后果自负。 （3）投标保证金汇款凭证和开户许可证复印件须单独密封一份开标现场递交，如是保函形式递交须将保函复印件加盖投标单位公章单独密封一份开标现场递交。如未按本要求执行，采购人有权拒收投标人所递交的投标文件。 （4）投标人以转账或电汇形式提交投标保证金的，在办理退还投标保证金手续时，需携带经办人（委托代理人）有效身份证原件及复印件、单位介绍信或法人授权委托书原件、汇款银行出具的汇款（存款）凭证原件。 （5）投标保证金以保函担保方式缴纳的，保函担保原件由采购人或采购人委托的代理机构保管。 （6）递交保函的未中标投标人，请在中标结果公示结束后5日内到采购代理机构领取保函原件。 |
|  | 3.4.2 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）投标人与其他投标人或采购人、采购代理机构恶意串通投标的； （4）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的； （5）其他违反法律法规的情况。 |
|  | 3.4.3 | 投标文件份数 | 本项目无须提供纸质投标文件。 1.投标人在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件一份（此投标文件须上传至“政采云”平台，并在开标时持编制投标文件的供应商数字证书解密）。 |
|  | 3.4.4 | 装订要求 | 本项目无须提供纸质投标文件。 采用书册方式胶装装订。装订应牢固、整齐便于保管和利用，不易拆散和换页，编制目录及页码； 投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。 |
|  | 4.1 | 封套上写明 | （封口处加盖投标人公章） 密封内容：投标文件 份。 采购人名称： 投 标 人： 投标人地址： 联系人： 联系电话： （手机） （项目名称）投标文件在 年 月 日 时前不得启封 （封套具体要求详见第二章投标人须知正文部分） |
|  | 4.2.1 | 递交投标文件 地点 | 长春市九台区民生大厦新政务大厅210开标室（福临小区旁新政务大厅）。 |
|  | 4.2.2 | 是否退还投标 文件 | ■否 □是，退还安排： |
|  | 4.2.4 | “暗标”评审 | ■不采用 □采用，投标人应严格按照第六章“投标文件格式”中“（技术标文件）编制要求”编制技术部分。装订要求须符合投标人须知前附表相关内容。 |
|  | 4.2.5 | 是否实行计算机辅助评标 | ■是，评标委员会在政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）进行评审，计算机辅助评标方法详见第三章。 □否。 |
|  | 5.1 | 开标时间和地点及会议说明 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：长春市九台区民生大厦新政务大厅210开标室（福临小区旁新政务大厅）。 1、本项目开标方式为远程开标，投标人不到开标现场。投标人开标时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。 2.响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子开标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。 投标人在投标截止时间前进行线上签到，并确认主持人会序内容，进行签章。未按规定执行的后果自负。 |
|  | 5.2 | 开标程序 | (1)宣布开标纪律； (2)公布在投标截止时间前解密投标文件的投标人名称； (3)宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名； (4)设有招标控制价的，公布招标控制价； (5)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准、合同履行期限及其他内容，并记录在案； (6)投标人代表在开标记录上签章确认； (7)开标结束。 |
|  | 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：技术、经济方面社会专家 5人组成； 评标专家确定方式：由采购人在监督人的监督下从依法设立的评标专家库中随机抽取技术、经济等方面专家共同组成。 |
|  | 6.2 | 政府采购政策 执行 | 1.本项目为专门面向中小企业采购； 2.落实政府采购政策有： (1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）； (2)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）； (3)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)； (4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)； (5)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)《无线局域网认证产品政府采购清单》等政府采购最新政策；3.本项目所属行业为制造业。 |
|  | 7.1 | 中标候选人确认 | 注：采用综合评分法，由评标委员会对投标人进行评定，按通过初步评审的投标人的详细评审打分由高到低依次推荐三名中标候选人，执行政府采购扶持政策。 中标候选人数：3人 |
|  | 7.1.2 | 中标结果公告 媒介 | 同时在政采云”平台（http:// www.zcygov.cn），同步推送到《吉林省政府采购网》（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/），及《长春市公共资源交易网》（http://www.ccggzy.com.cn/）并同时在《中国政府采购网》发布 |
|  | 7.1.3 | 中标结果公告 | 在中标通知书发出之前，采购人将中标结果公告的情况在本项目发布招标公告的同一媒介和有形建筑市场/交易中心予以公告，公告期1个工作日。 |
|  | 7.2.1 | 确定中标人 | 采购人（或采购人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人，即采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，如排名第一的中标候选人放弃中标或法律法规规定的情形取消中标资格，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；如排名第二的中标候选人放弃中标，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；如排名第三的中标候选人放弃中标，采购人应当重新组织招标。采购人也可在第一候选人放弃中标后重新招标。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
|  | 8.1 | 招标代理服务费 | 参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务费管理暂行办法》，执行发改价格[2015]299号文件，由采购代理机构向中标人收取固定金额4.2万元。 |
|  | 8.2 | 核心产品 | GC-MS气相色谱质谱联用仪。 |
|  | 8.2.1 | 核心产品认定方式 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。资格审查、符合性审查后，因提供相同品牌产品的不同投标人按一家计算而导致有效投标人不足3家的，应予废标。 |
|  | 9.1 | 履约保证金 | 按甲乙双方签订合同为准 履约保证金的形式：现金，银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、担保机构出具的履约担保保函。 履约保证金的金额：依据《长春市财政局关于政府采购促进企业复工复产支持经济高质量发展的通知》（长财采购[2022]549号）文件要求：中小企业履约保证金比例为合同金额的2%。 执行《关于依托政府采购数字金融服务平台开展融资业务有关事项的通知》吉财采购【2023】721号文相关政策，明确允许中小企业以保函（保险）代替履约保证金。 履约保证金的退还方式、时间、条件和不予退还的情形，逾期退还履约保证金的违约责任以甲乙双方签订合同前约定的条款内容为准。 履约担保以甲乙双方签订合同前约定的条款内容为准。 |
|  | 9.1.1 | 付款方式 | 按甲乙双方签订合同为准 |
|  | 9.2 | 合同备案管理 | 中标（成交）单位与采购人签订合同后2日内，将合同扫描件交于采购代理机构，采购代理机构协助采购人，将政府采购合同在指定的媒体上公布（政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外）。投标人在投标文件内应提供承诺书（格式自拟）承诺如若中标，配合采购人及代理机构完成政府采购合同公示。 |
|  | 9.3 | 中小企业以保函（保险）代替投标保证金或履约保证金 | 执行《关于依托政府采购数字金融服务平台开展融资业务有关事项的通知》吉财采购【2023】721号文相关政策，各供应商在参与项目投标过程中采购文件中要求投标保证金、履约保证金等内容时，可以保函（保险）、银行汇票、本票等代替。支持中标（成交）供应商开展合同融资贷款。“政采数金平台”联系电话：0431-81888992。 |
|  | 9.4 | 投标人对于权益损害的提出及方式 | 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
|  |  | 投标报价的其他要求 | 本项目只允许有唯一报价，且不超过最高投标限价。投标人按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在投标报价中。 |
|  |  | 投标人代表出席开标会 | 按照本须知的规定，采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）线上公开招标会议。 |
|  |  | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
|  |  | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和 “承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。“供应商”等同于“投标人”、“采购代理机构”等同于“招标代理机构”、“投标单位”等同于“投标人”。 |
|  |  | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受监督部门依法实施的监督。 |
|  |  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  |  | 联系方式 | 投标单位须确保在采购代理机构登记的联系人姓名、通讯工具和邮箱号码的准确性及在招标期间的通畅性。否则，由此引起的答疑文件、补遗文件和其他相关信息无法收到，投标单位须自行承担全部责任。 |
|  |  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  |  | 其他说明 | 注意事项： 请各投标人务必详细阅读本招标文件的全部条款，以减少不必要的失误，否则，由此引起的损失或风险由投标人自行承担。 1、招标文件所涉及的相关法律法规如有更新，即遵从新出台的相关法律法规。未尽事宜，按相关法规和地方文件规定执行。 2、投诉人不得以投诉为名，排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。 3、投标人所提供资格证件如相关行业主管部门不再颁发纸质版证件，投标人须提供有法律依据的电子证书，提供电子证书的均须加盖投标单位公章。 4、投标人如对招标文件、补遗文件等如有任何异议或内容缺项须联系采购代理机构进行询问，如因投标人未理解招标文件等或因内容缺项而造成的废标，后果自负。 |

招标公告内容有不一致之处，以最新发布的招标公告内容为准。招标公告与招标文件内容有不一致之处，以招标文件内容为准。

电子投标文件编制及报送要求：

投标人应按招标文件要求编制投标文件，将所有投标文件内容上传至“政采云”平台，并远程持制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）对投标文件进行解密。电子投标文件中反应投标人资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。

若投标人上传的电子投标文件因无法解密而对投标文件无法进行评价的，采购人可以拒绝该投标人投标。

投标疑问

项目名称：

项目编号：

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标不清问题： |  |

注：一式三份。

投标单位：              （盖章）

- 1、总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称、编号：见投标人须知前附表。

l.1.5 本标段项目地点：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、合同履行期限和质量标准

1.3.1 本次招标内容、规模、范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量标准：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表，同时按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购[2022]2066号）文件要求在响应文件中提交承诺书外，投标人须提供一份财务状况良好承诺书及健全的财务制度证明材料；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

1、提供伪造、变造、虚假证明材料；

2、投标文件中产品型号与样品不一致（货物类项目）；

3、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

4、与其他投标人恶意串通；

5、向采购人人、采购代理机构、监督人行贿或者提供其他不正当利益；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

7、一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；

8、捏造事实或者提供虚假投诉材料；

9、不按规定程序及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；

- 10、法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 本项目不进行踏勘

- 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面和电子邮件形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人和采购代理机构在会议期间澄清。

1.10.3 采购人、采购代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有获取或下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11.3 本项目不允许分包。

- 1.12 偏离

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标技术部分等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

- 2、招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、漏项或附件不全等，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐，如因投标人未理解招标文件等或因内容缺项而造成的废标，后果自负。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。（如是线上电子标，投标人须关注发布公告的相关网站，如发布澄清或补遗文件自行在原发布公告网站下载）

2.2.3 采购人澄清招标文件在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）内发布信息，投标人自行查询，无需书面回复。投标人如对招标文件、技术标准等如有任何异议或内容缺项须联系采购代理机构进行询问，如因投标人未理解招标文件等或因内容缺项而造成的废标，后果自负。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取（下载）招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。（如是线上电子标，投标人须关注发布公告的相关网站，如发布澄清或补遗文件自行在原发布公告网站下载）

2.3.2 采购人修改招标文件在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）内发布信息，投标人自行查询，无需书面回复。

- 3、投标文件

- 3.1 投标文件的组成

一、投标函；

二、法定代表人身份证明；

三、法定代表人授权委托书；

四、开标一览表；

五、投标报价说明；

六、投标保证金；

七、投标人基本情况；

八、技术部分；

九、其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括章节内所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3投标有效期时间详见投标人须知前附表。

- 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3保证金的退还

（1）未中标投标单位的投标保证金，除因处理异议、投诉等原因外，在中标公示期结束后十日内返还；中标人的投标保证金在签订合同后五日内返还；

（2）未中标投标单位的投标保函原件在中标公示期结束后十日内返还；中标人的投标保函原件在签订合同后五日内返还；

（3）采购人与中标人签订合同后5日内，中标单位须在凭该项目的中标通知书、已备案合同副本原件以及采购人的书面退款意见，办理保证金退款手续。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在承接和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的服务合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、职称证书等复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书或中标通知书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证或职称证、有关证书等证明复印件。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，满足本章规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.8招标文件所要求的其他资格条件。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术部分的，视为提供备选方案。

3.6.3 本项目无须提供备选方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，目录内容及页码必须与投标文件内容符合，投标文件正本所有页均应加盖鲜章，以证明若中标后全部按照投标文件内容对项目进行实施。投标文件内容、格式若不符合招标文件要求，评标委员会有权予以否决投标人本次投标。具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4、投  标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装后加贴封条，在封套的封口处加盖投标人单位公章，并在封套的骑缝处加盖密封章。投标文件正副本均须在投标文件背脊上用黑色加粗字体书写投标单位名称。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

本项目采用全流程电子化采购，须通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）提交电子投标文件。 本项目无须提供纸质投标文件。

投标文件正本封套格式

（封口处加盖投标人公章） 密封内容：投标文件正本 1份。 采购人名称： 投 标 人： 投标人地址： 联系人： 联系电话： （手机） （项目名称）投标文件在 年 月 日 时前不得启封

投标文件副本封套格式

（封口处加盖投标人公章） 密封内容：投标文件副本 份。 采购人名称： 投 标 人： 投标人地址： 联系人： 联系电话： （手机） （项目名称）投标文件在 年 月 日 时前不得启封

电子版封套格式

（封口处加盖投标人公章） 密封内容： U盘 份 投 标 人： 投标人地址： 联系人： 联系电话： （手机） （项目名称）在 年 月 日 时前不得启封

开标一览表封套格式

（封口处加盖投标人公章） 密封内容：开标一览表 投 标 人： 投标人地址： 联系人： 联系电话： （手机） （项目名称）在 年 月 日 时前不得启封

资格审查原件封套格式

（封口处加盖投标人公章） 密封内容：投标人资格证明文件原件，共 件。 1、 2、 3、 … （注：投标单位应明确列出所提交各项资格证明材料） 投 标 人： 联系人： 联系电话： （手机） （项目名称） 在 年 月 日 时前不得启封 本项目未要求投标人提供资格审查原件，此项可不提供。

全流程电子标项目无须递交原件

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证或记录。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照投标人须知前附表规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4本项目如不允许联合体投标，招标文件所要求联合体投标提供的相关内容及相关表格投标人可不填写。

- 5、开  标

- 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人（或其委托代理人），应当在规定时间、地点参加开标活动，否则视为自动放弃投标。

- 5.2 投标文件有效性界定标准

开标时，投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入评标：

5.2.1投标文件未按投标人须知前附表等条款密封的。

5.2.2投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的（指投标文件中涉及技术部分、合同履行期限的数字或文字难以确认）。

5.2.3投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或保证金数额不足。

5.2.4有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的。

5.2.5投标人法定代表人或代理人均未参加开标会议的。

5.2.6投标文件正本、副本没按招标文件要求的份数提供的。

5.2.7投标文件递交截止时间后（迟到）未解密的投标文件。

5.2.8招标文件其他要求。

5.2.9如是电子招投标未按招标文件要求或制作投标文件软件公司要求的格式及内容。

5.2.10本项目会议采用“政采云”平台进行远程会议，投标人无须到现场，投标人应提前自行准备设备及 CA 锁，准时参加会议，按主持人要求按时解密投标文件。

- 5.3 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前解密投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

(4)设有招标控制价的，公布招标控制价；

(5)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准、合同履行期限及其他内容，并记录在案；

(6)投标人代表在开标记录上签章确认；

(7)开标结束。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场公开提出，采购人当场作出答复并制作记录。如未在开标现场提出异议，视为无异议。投标人未参加会议的，或未完全参加会议全过程的，视为认同会议结果。

- 6、评  标

- 6.1 评标会议

开标会议结束后，即召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作在招投标监督管理有关部门的监督下，由采购代理机构组织进行，评标委员会负责评标。

- 6.2 评标委员会

6.2.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

1.采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

2.项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.3 评标原则及评标办法

6.3.1评标委员会应严格遵循公开、公正、公平；科学合理、竞争择选的评标原则。

6.3.2评标委员会根据评标原则，对投标人的报价、合同履行期限、质量标准、技术部分等方面进行评比，择优选定前三中标候选人。

6.3.3本项目的评标办法为综合评分法（详见第三章评标办法）。

- 6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6.5 评标内容的保密

6.5.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况均不得向投标人或与该项目无关的其他人泄露。

6.5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

- 6.6 评标定标工作程序

6.6.1采购人依法组建评标委员会；

6.6.2评标委员会对实质上响应招标文件要求的投标文件，依据本项目招标评标办法进行综合评审，推荐拟中标候选人，并提交评审意见和提出中标候选结果；

6.6.3采购人依法确定中标人。

- 6.7 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含糊不明的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面的形式进行，但是澄清或者说明不得超过投标文件的范围和改变投标文件的实质性内容。评标委员会在对投标人进行询标时，投标人对既定事实不予承认或有其他理由在询标函上不予签字确认的，经评标委员会一致认定，按少数服从多数的原则，评标委员会自行决定。

- 6.8 错误的修正

6.8.1评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件错误修正原则：

（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）投标文件中当出现投标报价前后不一致时，以投标文件前者填报的为准；投标合同履行期限出现前后不一致时，以技术部分的合同履行期限计划为准；服务目标（标准）、项目负责人名称前后不一致时，以投标文件前者填报的为准。

6.8.2评标委员会按上述修正错误的原则及方法，对投标文件进行修正。经投标人确认同意后，修正后的投标文件对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的内容，则采购人将有充分理由废标。如评标委员会已认定该项属废标项，或评标委员会成员一致决定此项无任何异议，则无须询标评标委员会自行决定。

- 6.9 投标文件的评价和比较

6.9.1评标委员会将仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

6.9.2评标委员会依据评标原则、评标办法，对投标人的合同履行期限、技术部分、企业业绩、项目负责人、主要专业人员、设备、投标报价（万元）、财务状况等进行评价，推荐合格的中标候选人。

6.9.3在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

6.9.4在评标过程中，评标委员会或采购人若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。投标报价低于成本的认定由评标委员会成员举手进行表决，若评标委员会一致认定该投标单位所投项目报价属于低于成本或恶意竞标，评标委员会可在政采云系统线上询标投标人应在30分钟内在政采云线上予以回复，在政采在理由充分的前提下予以废标。

- 7、合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定预中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

- 7.2 中标通知

在本章规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8、重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于三个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）通过初步评审的合格投标人少于三个的。

（4）法律法规规定的重新招标的情形。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后更改招标方式或不再招标。

- 9、纪律和监督

- 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 关于中标投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，本应作无效或否决投标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或者其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，评标委员会均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或者随时视情形决定该报价无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足招标文件或者采购人要求，评标委员会可以维持既定结果并要求中标投标人出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标投标人承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足招标文件或者采购人要求，评标委员会应出具取消该投标人的此前评议结果的复审结论，并予以否决投标，由此产生的一切损失均由中标投标人承担。

评标委员会认定中标投标人报价无效、否决投标或中标投标人的此前评议结果被取消的，应予以否决投标，由采购人依法重新组织采购，中标投标人按照相关规定处理。出现上述情形的一切损失均由被取消中标资格的投标人承担。

技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

附表一：开标记录表

（开标记录表以政采云系统为准）

日   期：   年   月   日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将文件递交至         （详细地址）。

评标委员会：           （签字）

日   期：   年   月   日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

附表四：中标通知书

| 采购项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标单位名称 |  |  |  |  |
| 中标项目名称 |  |  |  |  |
| 中标项目地点 |  |  | 采购单位 |  |
| 开标日期 |  |  | 采购方式 |  |
| 中标价格 |  |  |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 中标范围 |  |  |  |  |
| 《中标通知书》发出后，要求采购人与中标单位在30日内签订合同。 |  |  |  |  |
| 采购人(公章) 法定代表人(章) 年 月 日 |  | 采购代理机构(公章) 法定代表人(章) 年 月 日 |  |  |

（具体格式以发放中标通知书为准）

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的           （项目名称）       标段投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

请与30日内与采购人签订相关合同!

采购人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年       月       日

附表六：未中标结果通知书

未中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的           （项目名称）       标段投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

采购人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年       月       日

(此表不适用公开招标项目)

附表七：确认通知

确认通知

（采购人名称）：

你方       年      月       日发出的       （项目名称）      标段招标关于

的通知，我方已于       年       月       日收到。

特此确认。

投标人：               （盖单位章）

年       月       日

附表八：备选投标方案编制要求

备选投标方案编制要求

备注：允许备选投标方案时，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由采购人根据招标项目的具体情况和第三章“评标办法”中所附的评审和比较方法，对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离投标文件相关实质性要求、备选投标方案的组成内容，装订和递交要求等给予具体规定。

（备注：本次招标不允许备选投标方案）

- 第三章 评标办法

（综合评分法）

- 评标办法前附表

2.1初步评审-资格评审标准

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 投标人名称 | 与企业法人营业执照、开户许可证明等一致。如果企业证件名称有不一致之处，需提供主管部门开具的有效的企业名称变更证明材料，否则其投标将被否决。 |
|  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照。提供营业执照（副本）复印件（投标人可提供加盖公章的国家企业信用信息公示系统查询截图代替营业执照复印件，评标委员会在评标过程中将在国家企业信用信息公示系统查询核实）。 |
|  | 开户许可证明 | 具备有效的开户许可证或相关证明材料，提供复印件加盖公章附到投标文件内。 |
|  | 资格条件承诺函及 信用承诺书 | 投标人应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化投标人资格条件有关事项的通知》（长财采购[2022]2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函及相关证明，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。投标文件中提供由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的资格条件承诺函及符合提供资格条件承诺函的信用承诺书。 |
|  | 中小企业证明文件 | 本项目为专门面向中小企业的采购项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业投标时应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求及附1中小企业声明函（工程、服务）格式规定提供中小企业声明函或残疾人福利性单位投标的应按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业投标的应按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），响应文件中须附格式正确的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料并加盖单位公章。 |
|  | 其他要求 | 1.投标文件主要内容不存在字迹模糊、辨认不清； 2.投标人未以他人名义投标、串通投标、未以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标； 3.符合招标文件要求的相关承诺书（函）等规定。 |

2.1初步评审-符合性评审标准

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的全部要求。 |
|  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |
|  | 授权委托书（如有委托代理人） | 本项目招投标活动的每个环节，包括获取（下载）招标文件、递交投标文件、参加开标会、合同签署等过程，经办人必须是投标人法定代表人唯一授权的委托代理人且为本单位在职人员，提供授权委托书，投标文件中附加盖公章的复印件。 |
|  | 信誉要求 | 未列入政府不良行为记录的企业或个人投标。提供法人代表或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书。 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）未被列入失信被执行人；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人及其法定代表人不得在“中国裁判文书网”列入存在行贿犯罪情形；提供相应网站查询截图或承诺书。 |
|  | 生产经营状态 | 处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。投标人须提供法人代表或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书。 |
|  | 联合体投标人 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天。 |
|  | 投标报价 | 低于（含等于）本项目最高投标限价，且只能有一个有效报价。 |
|  | 投标内容 | 符合招标文件全部规定。 |
|  | 合同履行期限 | 符合第二章“投标人须知”合同履行期限相关要求。 |
|  | 质量标准 | 符合国家及行业合格标准。 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”投标保证金相关要求。 |
|  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。 |
|  | 其他要求 | 投标文件满足国家法律、法规规定以及招标文件其他实质性要求或没有采购人不能接受的条件。 第五章“采购清单及技术参数”全部内容不允许负偏离，否则作无效标处理。 |

1、上述表中要求提供的证书、合同文件和相关证明文件等证件的加盖单位公章的扫描件放入在投标文件中。

2、上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

3、若投标单位初步评审标准不合格，评标委员会需注明评审不合格原因。

4、采购人（采购代理机构）评标委员会对资格评审内容进行评审，在初步评审标准中如有一项不符合评审标准的，不进入下一环节。

5、当采购人（采购代理机构）评标委员会对以上各项进行初步评审后，合格投标人不足三家时，该项目依法重新招标。

通过初步评审后详细打分得分最高的投标单位为第一中标候选人。

2.2详细评审-分值构成与评标基准价计算方式

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（总分100分） | 报价得分：30分 商务部分：10分 技术部分：60分 |

| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。 注：投标人投标报价与评分基准价的比值出现小数点时，保留小数点后两位，第三位四舍五入；投标人得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。 |
| --- | --- | --- |

2.3详细评审-详细评分标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 投标报价（30分） （小数点后保留四位） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。 注：投标人投标报价与评分基准价的比值出现小数点时，保留小数点后两位，第三位四舍五入；投标人得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。 专门面向中小企业项目不再进行价格分优惠政策。 |
| 2 | 商务部分 （10分） | 企业业绩 (6分） | 投标人2022年-2024年内企业完成的同类或类似项目业绩： 每有一项得2分，最多得6分；提供业绩证明资料（中标通知书或合同协议书），标书附复印件加盖投标单位公章。 |
|  |  | 服务承诺 （4分） | 投标人针对本项目提出服务承诺，每有一条实质性内容得1分，最多得4分。标书内提供法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章的承诺函。 |
| 3 | 技术部分（60分） | 项目实施方案 （6分） | 提供完整的项目组织实施方案，投标人针对（1）项目实施策略（2）组织与协调计划（3）项目验收及测试计划等进行阐述分析。每项内容全面合理、可操作性强得2分；基本合理、具有操作性得1分。最多得6分，不提供得0分。 |
|  |  | 质量保障措施 （4分） | 提供完善的质量控制措施，投标人针对①质量控制制度；②质量管理制度；③质量管理组织机构；④质量管理人员职责等。方案合理、完善程度高，要点描述详尽，均符合项目需求，完全适用每项得1分；提供方案内容较完整、完善程度一般、基本符合需求每项得0.5分；最多得4分。提供方案内容有部分缺失、未提供方案、方案不合理的该项不得分。 |
|  |  | 技术参数 （44分） | 投标人对招标文件的技术参数作出响应,标准如下：标注带有“★”的技术参数为重要技术参数，共计22条，全部满足得44分，有一条负偏离扣2分，最低得0分。注：标准带有标注带有“★”的技术参数为重要技术参数，投标人需提供佐证材料（按采购清单及技术参数要求内容提供。）根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料或佐证材料无对应参数或负偏离的参数视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。 |
|  |  | 设备安装调试方案 （3分） | 提供设备安装调试方案，投标人针对（1）设备安装调试(2)施工进度计划(3)施工应急预案等进行阐述分析。每项内容全面合理、可操作性强得1分；基本合理、具有操作性得0.5分。最多得3分，不提供得0分。 |
|  |  | 售后承诺 （3分） | 提供项目售后服务方案，投标人针对（1）服务体系、服务人员及服务方式（2）响应时间（3）培训进度安排、培训方式及培训内容等进行阐述分析。每项内容全面合理、可操作性强得1分；基本合理、具有操作性得0.5分。最多得3分，不提供得0分。 |

- 1、提供虚假材料，一经查实，取消投标资格；

2、所有要求加盖投标人公章的复印件，应清晰易于辨认。不得使用专用章（如财务章、经济合同章、投标专用章等或下属单位印章代替），否则其投标将被否决。上述表中要求提供的证书、合同文件和相关证明文件等证件的复印件须装订在投标文件中。

3、启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书及有效的查询网址。

附件1-1：

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）      的      （项目名称）      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属 于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

以上格式作为参考具体格式见财库〔2020〕46号附件1拟定，否则不予认定。

### 附件1-2：

### 残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

附件1-3：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

附件2：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

- 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 本项目所属行业为制造业

附件3：

评标委员会在评审时，将按下列规定计算价格扣除，不进行累加：

政府采购项目政策说明

1、对小型和微型企业的投标报价在计算价格得分（最终价格）时，按照该单位投标报价减少10%进入报价计算。（小、微企业须按照财库【2020】46号文件、财库〔2022〕19号的规定提供《中小企业声明函》原件，复印件附到投标文件内）。

2、根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号）规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，并提供相关证明文件。监狱企业参加采购活动的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

3、根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，应当提供《残疾人福利性单位声明函》及相关行政主管部门认定说明。

4、对于纳入节能产品政府采购清单的投标产品，按其在总报价中所占的比例给予3%的价格扣除（投标人须提供在有效期内的认证证书及相应证明材料）本项目不适用。

5、对于纳入环境标志产品政府采购清单的投标产品，按其在总报价中所占的比例给予3%的价格扣除。（投标人须提供在有效期内的认证证书及相应证明材料）本项目不适用。

6、对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其在总报价中所占的比例给予3%的价格扣除（投标人须提供在有效期内的认证证书及相应证明材料）本项目不适用。

招标人应当根据政府采购有关规定和招标项目的实际情况，确定拟采购项目是货物、工程还是服务项目。享受中小企业扶持政策的投标人应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

根据关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号相关要求，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%，本项目价格扣除优惠为10%。

附件4：

联合体小微企业投标优惠政策

根据政府采购促进中小企业发展管理办法财库【2020】46号文规定：以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

本项目对小微企业联合体成员合同总金额占比30%以上的企业报价给予2%扣除。

联合体投标单位须提供：1.拟草中标后合同协议书并标明小微企业所占比合同总金额部分；2.提供承诺书，承诺如若中标不进行更改联合体小微企业所占比合同总金额部分（承诺书自拟）；3.小微企业联合体成员提供附件1-1中小企业声明函。

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外，投标报价低于成本的认定由评标委员会成员举手进行表决，若评标委员会一致认定该投标单位所投项目报价属于低于成本或恶意竞标，评标委员会可进行询标或在理由充分的前提下予以废标。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，可采取随机抽取方式。

- 2.评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。（采购人或采购代理机构进行审查）

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。（评标委员会进行审查）

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1)技术部分：见评标办法前附表；

(2)资信业绩部分：见评标办法前附表；

(3)投标报价：见评标办法前附表；

(4)其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1)技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(2)其他人员评分标准：见评标办法前附表；

(3)投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4)其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 3.评标程序

- 3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”所规定的全部证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件，应该与招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大偏离或保留。所谓重大偏差或保留是指对本项目的承包范围、合同履行期限、质量标准、实施产生重大影响，或者对招标文件中规定的采购人的权利及投标人的义务等方面造成重大的削弱或限制，而且纠正这种偏离或保留将会对其他提交了响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

不响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件将被否决，并且不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留而使其成为响应性的投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”1.4.3规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（5）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（7）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（8）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价；

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准：

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3)招标文件规定的其他废标条件。

- 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2之款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A1；

(2)按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B1；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3得分汇总H=A1+B1，投标人得分=（H1+H2+H3+H4+H5）/5。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

- 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

如评标委员会一致认定投标人提供的投标文件不满足招标文件相关要求，给予废标则无须对投标人进行询标。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标候选人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 4.评标注意事项及纪律

4.1 评标必须依据招标文件及澄清材料，投标文件进行评标。

4.2 评委必须集中精力，公正地、不带任何倾向性地评标。

4.3 评委及工作人员从开标之后直至对中标人宣布授予合同之前，有关评标和授标建议的情况均不得向投标人或其他无关的人员透露。

4.4 采用集中方式评标，评委不得中途退场。评标期间不得单独同投标人接触，有澄清的问题必须采用集体询标的办法进行。

4.5 评标中，若发生意见不一致，经监督人同意，由评标委员会成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 附件1：废标条件

无效投标条件

无效投标文件的认定

1、开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标（报价）投标人将被取消投标（报价）资格并退回投标（报价）文件：

1.1  投标（报价）投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议（已明确不需要参加的除外）；

1.2  投标（报价）文件未能于投标（报价）截止之前递交至指定地点及指定接收人；

1.3  投标（报价）投标人未按招标文件要求提交

1.4  投标（报价）文件未密封；

1.5法律、法规和招标文件规定的其它情形；

2、开启标书后，经评标机构或采购人委托的工作人员确认有下列情况之一的为无效投标（报价）文件：

2.1  投标（报价）文件未经投标（报价）投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签署（暗标除外）或未加盖投标（报价）投标人法人章（暗标除外）；

2.2  投标（报价）文件明显不符合招标文件规定的报价、合同履行期限、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；

2.3  组成联合体投标（报价）的投标人未附《联合体各方共同投标（报价）协议书》；

2.4  投标（报价）文件正本或副本数目不足，重要内容不全或关键字迹模糊不清；

2.5不同投标（报价）投标人的投标（报价）文件内容、数据大量雷同，或有其它明显串通投标（报价）行为；

2.6投标（报价）文件中存在采购单位不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

2.7投标（报价）投标人拒绝对细微偏差作出补正；

2.8投标（报价）文件中的其它重大偏差；

2.9法律、法规规定的其它情形；

3、评标委员会必须严格按照以上标准认定无效投标（报价）文件，不得使用除此之外的标准作为认定无效投标（报价）文件的依据。

4、经确认的无效投标（报价）文件，采购代理机构将予以拒绝，并且不允许投标（报价）投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标（报价）文件。

5、对评标委员会的质询，投标人应当进行说明并提供相应的证明材料。对存在以下情况之一的，评标委员会应当否决其投标报价，不能成为中标候选人：

（1）投标人拒绝询标的；

（2）不能合理说明理由的；

（3）未提供相应证明材料的；

（4）所提供的证明材料不能说明其理由的；

附件2：串通投标条件

串通投标文件的认定

- 1、不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的。

2、不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的。

3、一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的。

4、不同投标人的投标文件中项目成员出现同一人的。

5、不同投标人的投标文件制作非正常一致的。

6、不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、联系电话、联系人姓名等非正常一致的。

7、一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授权代理人签名的。

8、不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的。

9、投标人串通投标的其他情形。

附件3：

询  标  通  知

项目编号：

（投标人名称）：

（项目名称）  的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你单位对下列问题以书面形式予以解释：

（投标人名称）评标时不满足招标文件要求，不符合《招标文件》XX评标办法条款，不得进入下一步评审。

评委签字：

年    月    日

——————————————————————————————————————

投标单位确认：

（电子标项目以政采云平台询标通知为准）

投标人：                               （签字）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

- 第四章 合同条款及格式

- 以甲乙双方签订合同为准

### 政府采购合同条款及格式（参考）

合同编号：

签订地点：

签订日期：

采购任务编号：

（需方）需求的“             ”（货物名称）经        以编号为      的招标文件在国内公开招标，经评标委员会评定                        （供方）（包号）为中标单位。供需双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、货物名称、品牌、规格、数量

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号及配置 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同价款

2.1合同总价：人民币（大写）              元，（小写）            元。

三、交货地点及交货时间

合同订立后   个工作日内，将相关设备送至需方指定位置，并负责相关要求安装调试。如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一天按24小时计算，不足一天按一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

- 付款

4.1 货到验收合格后付          货款。

五、施工

六、验收（严格执行国家相关标准和招标文件要求）。

七、知识产权及有关规定

7.1 供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

7.2 供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

八、伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：货物的运输、集成和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装调试、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

九、质量保证期及售后服务

9.1 质量保证期：

9.2 售后服务要求：

十、质量保证

10.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第八条约定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同第八条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同第八条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

十一、索赔

11.1需方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经过供需双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应同时按合同第八条的规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

11.3如果在需方发出索赔通知后十天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照本合同第10.2条规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权通过采购方从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十二、供方履约延误

12.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

12.2 如供方无正当理由拖延交货或不按投标文件提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同。

12.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

十三、误期赔偿

13.1除合同第14条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一天按24小时计算，不足一天按一一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

13.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

13.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

13.4供方如未能按本合同第九条规定进行售后服务，在收到需方县级远程办书面故障处理通知之日起一个月内仍未能解决故障，需方将按出现故障设备供货价格扣除质量保证金。

13.5在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

十四、履约保证金

14.1 中标供应商接到中标通知书后，合同签订前向采购人缴纳中标金额的5%做为履约保证金。

14.2 履约金返还的时间和条件：待质保期满后一次性返还（不计利息）。

十五、不可抗力

15.1 如果供需双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

15.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括供需双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它供需双方商定的事件(供需双方认定国家政策重大变化属不可抗力)。

15.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。供需双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。供需双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十六、税费

16.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

16.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

16.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

十七、争端的解决

17.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十（10）天内仍不能解决，可以向有关合同管理部门提请调解。

17.2 如果调解不成，供需双方的任何一方可以向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

17.3诉讼费除法院另有裁决外均由败诉方负担。

17.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十八、违约终止合同

18.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果需方认为供方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害采购人所能获得的权益。

18.2 如果需方根据上述第18.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

十九、破产终止合同

19.1 如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

二十、合同转让和分包

20.1 供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

二十一、需要补充的合同条款

21.1 根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

二十二、适用法律

22.1 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二十三、合同生效

23.1 本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章并且采购方收到供方提交的履约保证金后生效。

二十四、合同附件

24.1下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

1、招标文件及澄清、补充文件；

2、供方的投标文件、在投标期间的书面承诺文件和售后服务承诺书；

3、产品样本、说明书、图纸（与合同配置不符之处，以合同为准）；

4、中标通知书；

5、政府采购验收报告单；

6、合同的其他附件：

上述合同附件如果有不一致之处，以日期在后的和对需方有利的为准。

二十五、合同修改

25.1除供需双方和采购方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十六、合同备案

26.1自本合同订立之日起七个工作日内，向本级政府采购监督管理部门备案。

二十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：“政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”在本合同中，双方当事人指供需双方。

需方：                                  供方：

地址：                                  地址：

法定代表人 ：                           法定代表人 :

或授权委托人：                          或授权代理人：

签字日期：                              签字日期：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

联系人：                                联系人：

开户银行：                              开户银行：

帐户名称:                               帐户名称：

帐号：                                  帐号：

第五章  采购清单及技术参数

长春市九台区住建局净水厂检测设备

| 序号 | 仪器名称 | 台数 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 1 | 1离子色谱仪用途与功能 满足样品中F-、Cl-、Br-、I-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、BrO3-、ClO2-、ClO3-、二氯乙酸、三氯乙酸等阴离子及有机酸分析检测 2 仪器配置： 2.1离子色谱仪主机 2.2高压全塑离子色谱平流泵（PEEK材质） 2.3恒温双极脉冲电导检测器 2.4阴离子抑制系统：包含阴离子自在生微膜抑制器一套 2.5阴离子分析系统：包含原厂高效阴离子色谱分析柱（含保护柱）一套 2.6自动进样系统一套 2.7内置循环风立体式柱恒温系统一套 2.8气液分离装置一套 2.9淋洗液发生器一套 2.10漏液报警系统一套 2.11色谱分析软件一套 2.12工具包一套 2.13电脑打印机一套 3 性能及技术参数要求 3.1泵 3.1.1 泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂； 3.1.2最大耐压：42MPa（peek材质）； 3.1.3压力显示精度：≤0.1MPa； 3.1.4流量设定值允许误差：≤0.1% ； 3.1.5流量稳定性：≤0.1% ； 3.1.6压力波动：≤0.5%； 3.1.7流量范围：0.001-9.999mL/min（无需更换泵头）；流量增幅：≤0.001 mL/min； 3.1.8标配漏液传感器，可进行漏液报警。 3.2电导检测器 3.2.1 自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程； 3.2.2全程信号输出范围：0-50000μS/cm，无需调整量程； 3.2.2电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度 3.2.3基线噪声（以Cl-计）：≤0.00005μS/cm 3.2.4基线漂移（以Cl-计）：≤0.0005μS.cm-1/30min 3.2.5最小检测浓度：Cl-≤0.0003μg/mL Li+≤0.0004μg/mL； 3.2.6定性重复性：≤0.1%，定量重复性：≤0.1%；线性：≥0.9995。 3.2.7电导池体积：≤0.6μL； 3.2.8检测器耐受最大压力：≥8Mpa； 3.2.9信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于100Hz。 3.3抑制器 3.3.1使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生； 3.3.2并联式再生液流路设计，再生液经抑制器内部管路同时向阴阳电极同时提供再生液，而不是经过一个电极后再达到另一个电极，流路压力低 3.3.3高抑制容量：抑制容量200μeq/min(阴离子)，100μeq/min(阳离子）； 3.3.4耐压能力强，在高达6MPa情况下无泄漏，2MPa下正常运行； 3.3.5死体积≤40μL，更灵敏的响应信号； ★3.3.6具备抑制器芯片识别，软件监控耗材使用寿命功能。（提供相应证明文件） 3.4色谱柱 ★3.4.1与离子色谱厂家同品牌的高效高容量阴、阳离子色谱柱能够耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,可以使用强酸强碱淋洗液；（提供具备原厂色谱柱生产能力证明材料） 3.4.2柱容量不小于200μeq/根。 ★3.4.3 原厂色谱柱Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。氢氧根体系色谱柱：一次进样，可在30分钟内完成17种以上离子的分离。（提供仪器生产厂家官方的相关证明） ★3.4.4色谱柱具备智能识别软件监控功能。（提供相关证明文件） 3.5工作站 3.5.1基于数据库设计，产生的所有数据都存储在数据库中，数据自动备份机制，可使数据永久存储，支持Win10/win7/国产麒麟等操作系统。 配备电脑打印机一套。 3.5.2软件能够根据不同用户ID分配不同的操作权限，实现可不同用户的分级权限管理，保证数据的安全性； 3.5.3可采用柱状图、折线图、气泡图等多种形式显示数据点的趋势与离散度； 3.5.4工作站可对适时分析条件参数和分析结果进行监控，在线监测和采集泵压力变化、温度变化、淋洗液浓度变化、抑制器电流等各部件数据； 3.5.5软件允许对所有执行的操作（包括关于谁和何时执行的信息）进行查询操作，根据良好的实验室实践（GLP）规则，检查跟踪窗口用于记录工作站的各个操作； 3.5.6工作站标配虚拟柱软件技术，模拟本公司不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。 3.5.7进样序列对于每一针样品可独立引进色谱分析方法，色谱分析方法包括色谱运行方法、积分方法、校准方法、打印模板等功能。 3.5.8具备基线扣除功能，去除梯度洗脱导致的基线漂移，降低痕量检测数据的处理难度。 3.6柱温箱 3.6.1循环立体风热加温模式，可视化设计，无需拆卸即可观察色谱柱型号与运行状态； 3.6.2温度控制范围：环境温度+5-85℃； 3.6.3柱温箱温度设定值允许误差：≤±0.1℃； 3.6.4温度稳定性：≤0.1℃/h。 3.7淋洗液发生器 3.7.1外置淋洗液发生器只需通入纯水，通过控制电流即可产生所需浓度的淋洗液，而非不同溶液间的在线混合或稀释产生，从而可以实现等度和梯度淋洗；梯度产生于泵后，死体积小； 3.7.2淋洗液种类：KOH/甲烷磺酸； 3.7.3淋洗液浓度范围：0.1-120 mM 3.7.4梯度精度：<0.2%； 3.7.5工作站软件直接控制：在工作站软件仪器控制界面/仪器方法中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数； 3.8安全报警装置 3.8.1对仪器进行多位点、实时监测，仪器发生低压、超压、漏液、纯水余量不足等情况时，仪器会自动报警，自动关停仪器处理 3.9气液分离器 3.9.1标配气液分离器用于拦截进入流路的气泡； 3.10自动进样器 3.10.1三轴式自动进样器，无需人工值守，可连续完成进样，进样批次一致性高； 3.10.2样品位数：120位×2mL（标配）； 3.10.3最大进样量：500μL； 3.10.4进样方式：全定量环/部分定量环/微量进样； 3.10.5进样精密度：满环进样：RSD≤0.3% 3.10.6可实现部分进样自动配置标准曲线，并且可通过色谱方法设置实现对于每一针样品进样体积改变。 3.11驻地工程师提供售后服务，实行7*24小时的服务支持，30分钟电话响应，48小时内赶到现场处理问题。 3.12整机终身质保 |
| 2 | 低本底 α、β 射线测定仪 | 1 | 1、主要用途： 1.1依据GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》，对生活饮用水、环境样品、公共卫生、食品及生物样品中的总α、总β活度浓度的测量； 1.2依据GB14883.3-2016 《食品安全国家标准食品中放射性物质锶-89和锶-90的测定》，对生活饮用水、环境样品、公共卫生、食品及生物样品中的锶-89和锶-90的测量。 1.3为了方便用户打印报告必须满足GB/T5750.13-2023不确定度、B类不确定度和综合扩展不确定度、C±2U的结果表达（需自带软件自动计算）、相对误差、探测限、相对误差、水样信息在一张报告体现。 2.0拥有软件著作权，中文界面，自动化程度高，支持半衰期活度校正，支持工作源测量，标准源测量，本底测量，水样品测量，一般样品测量和食品样品测量、气溶胶等测量方式； 3、技术指标： 3.1 可以同时测量二个样品，并可分别给出二个被测样品中的总α、总β、89Sr、90Sr的活度浓度，一个送样抽屉可同时独立测量二组样品，每个通道水样品由控制器和软件独立控制分析检测，提高测量的灵活性和仪器的使用效率。 3.2 本底计数率：α≤0.003 cm-2•min-1,β≤0.1cm-2•min-1。 3.3 探测效率比：α≥80%，β≥55%。 3.4 串道比：α射线对β道≤2.5%，β射线对α道≤0.3%。 3.5 烁体釆用闪烁体反符合探测器和光电倍增管组成，反符合效率＞99%，宜于降低仪器本底。 3.6控制软件采用纯中文界面，通过软件高压控制，阈值控制，采样控制，通信控制，通信中断监测，高压信息等监测内容。 3.7 对样品测量过程中，自动确定测量时间，减少人为判定测量时间的不确定性。 3.8预留自动进样，自动出样装置，可以实现无人值守自动测量运行一次样品待测数:≥40个，全过程无人值守，窗口可视。 仪器配置 1 标准网络机柜1个 2 高性能核脉冲分析控制器1套 3 主探测器2只 4 反符合探测器1套 5 上铅室1套，下铅室1套，带四个滑轮的底座1套 6 标准粉末源KCl 1瓶（含校准证书） 7 标准粉末源241Am 1瓶（含校准证书） 8 铅室搬运把手四个 9 机脚扳手1个 10 12吋螺丝刀1把 11 配件80个 12 探测器连接线1套 13 USB数据电缆1根 14 产品使用说明书1份 15计算功能软件 1套 16产品合格证1份 17 装箱清单1份 18制样装置1套 |
| 3 | 原子荧光光度计 | 1 | 1. 技术指标 1.1 适用于样品中砷、汞、硒、锡、铋、锑、铅、锗、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析测量； 1.2 漂移：≤1.0%； 1.3 噪声：≤1.0%； 1.4 道间干扰：≤±1.0% 1.5 测量重复性（RSD）：≤0.5% RSD 1.6 检出限（D.L.）： 砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）、铋（Bi）、碲（Te）、锡（Sn）和铅（Pb）＜0.01µg/L；汞（Hg）和镉（Cd）＜0.001µg/L；锗（Ge）＜0.05µg/L；锌（Zn）＜1.0µg/L；金（Au）＜3.0µg/L； 1.7 线性范围：≥103。 2. 技术性能 2.1 进样系统 ★2.1.1 主机内置至少两个注射泵和一个蠕动泵结构，以支持三种进样模式： （1）双路顺序注射泵进样模式，即还原剂和样品均采用高精度注射泵，保证检测精度及稳定性，可灵活调节样品和还原剂体积，对Cd、Pb等元素检测更方便； （2）单蠕动泵进样模式，间歇泵满环进样，可实现快速检测，可升级大体积（~3mL）进样，进一步提高响应值； （3）单注射泵+蠕动泵进样模式，样品采用高精度注射泵进样，还原剂采用蠕动泵系统，无需柱塞泵，提高系统可靠性； （提供安装在仪器上的三个泵的实物照片和三种模式切换设定的软件界面截图） ★2.1.2 注射泵采用高精度微升级泵体，运动行程大于60mm，两级减速结构设计，保证微升级取样精度，重复性精度优于0.05%；（提供安装在仪器上的注射泵与标准刻度尺对比，运动行程大于60mm的实物照片） 2.1.3 内置一体式蠕动泵进样并实时主动排废，六滚轴、小泵头、整体压块式设计，泵速：0-200r/min连续可调，同步完成补载流操作； 2.1.4 采用高细分电机控制系统和定量环进样方式相结合，降低蠕动泵脉动带来的干扰； 2.1.5 具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.9990）； 2.1.6 采用碳纤骨架PTFE取样针，材质疏水不沾液，低残留，减小记忆效应，无需严格控制入液深度，彻底避免石英针易碎及金属针易腐蚀等问题； 2.2 光学系统 2.2.1双通道短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，日盲型光电倍增管检测； ★2.2.2 采用平面扇形光路设计，元素灯与检测器处于同一水平面内，各通道元素灯与检测器均为45°，夹角一致，保证道间一致性。（提供光路结构实物图正视图，说明处于同一水平面；提供俯视图并标注各元素灯与检测器夹角） 2.2.3 45°倾角的反射光窗，长光阑结构设计，高效杂散光捕集阱，显著降低标准空白值； 2.2.4 具备氩氢火焰直接观察窗，可直观对火焰状态实时进行观察，避免其它观测方式因出现故障而无法对火焰状态进行监控的问题； 2.2.5 可升级汞灯漂移校正系统，采用高灵敏光电传感器实时测量光源信号以校正荧光信号值，消除光源能量波动的影响，提升长期稳定性；前参比采集方式，避免火焰对光源信号的影响，不使用光纤分光，免维护。不采用实时调节元素灯电流的方式，符合质量管理体系对于数据溯源的要求。 2.3 光源 2.3.1 智能空心阴极灯，内置存储芯片，自动识别元素类型，支持元素灯使用计时； 2.3.2先进的空心阴极灯电源电路设计，支持双通道瞬时汞灯自动启辉，汞元素测量无需特定通道限制，灯电流实时监控并在软件监控界面中显示，直观了解元素灯工作状态； 2.3.3采用集束脉冲供电方式，与单脉冲供电方式相比，灵敏度、信噪比大幅度提高及改善；空心阴极灯使用寿命延长； 2.3.4 光源系统：采用简易免调光组件，适用于普通商品化元素灯，无需在元素灯上安装特制底座。具有光源灯便捷更换功能：无需拆卸烟囱即可打开光室进行元素灯的快捷更换，操作简单，减少烫伤风险；满足在不切断仪器总电源的情况下进行元素灯的更换。 2.3.5具备信号增强功能，适用于痕量样品分析，提高检出性能； 2.4 氢化物反应系统 ★2.4.1屏蔽式低温点火石英炉原子化器，减小荧光淬灭，提高仪器稳定性。可针对不同元素测量进行原子化器高度适应性调节，以达到元素最佳分析条件。（提供原子化器高度升降机构（转轮+螺杆）实物照片） 2.4.2 仅需载气和辅助气即可正常运行，耗气量不大于1200mL/min，无需额外气体消耗； 2.4.3采用电压可调智能供电点火系统，维持连续点火状态，氩氢火焰更稳定，彻底避免电打火等间歇式点火方式受温度、湿度、空气含氧量等因素影响而导致的点火失败问题。具备炉丝电流回读监测功能，点火状态全掌握。 2.4.4基于化学气相分离原理的气液分离模块，反应物充分混合接触，有效实现气液分离；废液主动排出，无残留风险； 2.4.5具备两级气液分离器结构，高效气液分离，无需三级除水。二级气液分离器采用旋切分离原理，免加水，具备排废口； 2.4.6可升级冷凝除水模块，进一步降低水份干扰导致的荧光淬。 ★2.4.7蒸汽发生系统：可实现全管路（包括进样泵、两级气液分离器、氢化物传输管路等流路）清洗液在线清洗等功能，及管路（包括反应块、两级气液分离器、氢化物传输管路等流路）在线气体吹扫等功能，避免管路污染，液体残留，保证设备长期运行稳定性。（提供流路在线液体清洗机在线大流量管路气体吹扫功能软件控制截图） 2.5 气路系统 2.5.1采用阀岛阵列式结构，恒压力控制模式，自动精确控制载气和屏蔽气双路流量，具有低压报警功能； 2.5.2可升级双路MFC质量流量控制模块，进口高精度温度补偿型质量流量传感器，支持多种气体（氩气、氧气、氮气、空气等）使用，（0~1000）mL/min连续可调，流量精度±1mL/min；（提供实物图片证明文件） ★2.5.3气路系统：实时监控反应入口和出口压力值，超压报警，有效缓解因样品消解不完全引入的喷液现象；（提供出口压力异常的报警信息界面截图） 2.5.4 具备低消耗运行模式，待机时可有效节约氩气1000mL/min； 2.6 电路系统 2.6.1采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性； 2.6.2快速多通道采样电路设计，采样频率高达500Hz； 2.6.3低温漂高精度18位AD芯片，有效降低电路噪声，保证数据准确性； 2.7 数据处理系统（软件系统） 2.7.1 可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示（气体流量、压力、灯电流、负高压、元素信息等），实时自诊断，异常状态报警； 2.7.2 采用Blackman滤波和Hanning 滤波算法对数据进行降噪处理，提升数据质量； ★2.7.3 支持WiFi、LAN、USB任意通讯方式，可实现移动端APP信息查看，包括仪器状态信息，测量结果信息等，也可升级进行仪器控制，实现远程操作。不接受采用转接线进行接口转换的方式，保证通讯稳定性；（提供包含wifi发射源，LAN、USB、RS-232等接口的设备实物照片） 2.7.4采用数据库存储方式，文件定期自动备份，全面满足GLP、GMP、GCP、21CFR Part11中数据完整性、审计追踪和电子签名的规范要求，检测结果可以转换成9种以上常用文件格式，支持LIMS数据读取； 2.7.5支持多样品信息表格快速导入，支持扫码器直接导入样品编码； 2.7.6 具备漂移校准、QCP质控功能，支持多标曲自动检测，可自动清洗和执行维护； 2.7.7 支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能；支持间歇预热、定时预热、动态预热三种预热功能，有效减少等待时间 2.8智能监测系统 2.8.1具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、元素灯电流监测、大气压力监测，可升级废液位监测、温湿度测量、有害气体监测等； 2.8.2 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒； 2.9 扩展功能 2.9.1预留元素形态分析，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se、Sb等元素的各种价态； 2.9.2 可升级大体积进样系统，满足海水等样品中超痕量元素检测需求； 2.9.3 可选配试剂组织器，试剂用量监测和提醒，具备还原剂制冷存储功能，降低因分解造成的稳定性问题； 2.9.4 可选配样品前处理模块，压力罐消解系统在线控制，实现样品原位全自动分析。 2.10 自动进样器 158位10mL/15mL样品管，2位160mL样品管)极坐标式自动进样器，可升级自动在线补载流功能。 3.0仪器配置 1原子荧光光度计 1 台 2原子荧光数据工作站软件 1 套 3自动进样器 1 台 4碳纤维进样针 2 支 4顺序注射泵 2 支 5元素灯（As、Hg、Se） 3 支 6电脑、打印机 1 套 |

| 序号 | 仪器名称 | 台数 | 技术参数 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 1. 仪器工作环境 1）工作环境温度： 18-24℃ 2）工作环境湿度： (20~60)％ RH 3）电源：三组单相 (220±20) V AC，16A，50 Hz电源 4）排风：＞ 12 m/s 2. 应用要求 该电感耦合等离子体质谱仪适用于各类元素分析（最多可分析73种元素）、同位素分析和元素形态分析任务，可满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料等行业的检测需求。 3.系统技术参数: 3.1 进样系统 3.1.1气路控制：高精度气体质量流量计标配控制四路工作气体，包括雾化气、辅助气、冷却气、碰撞气。根据需要可定制扩展第五至七路附加气，用做氩气在线稀释系统的稀释气和反应模式下的反应气。 3.1.2蠕动泵：不少于四通道蠕动泵，泵体、泵卡等均使用防腐蚀材料。 3.1.3氩气在线稀释系统：可选配全自动在线气体稀释装置，负载输送至等离子体前可被稀释到千分之三，对接口区、两锥、碰撞反应池、四极杆、检测器不受高基体污染。不存在高基体抑制信号。软件提供手动调节、预设倍数稀释两种模式。氩气稀释后可实现超过10%高含盐量样品的测试。 3.1.4雾化器：提供多种雾化器可选，包括标准高效石英同心雾化器；耐高盐同心雾化器；PFA微量进样雾化器，具有高雾化效率及可耐氢氟酸进样。 3.1.5 雾化室：Scott型双通道雾化室，具有高灵敏度及较小的记忆效应，标配半导体制冷装置，在冷等离子体模式下可降低氧化物产率消除干扰。 ★3.1.6炬管：分体设计的可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接，易操作的卡式推入炬管设计，方便日常更换维护而无需拆卸气体管路。（提供分体式矩管实物照片） 3.1.7中心管：多种中心管可选，可根据需要配置耐高盐、耐HF酸中心管等不同类型，与炬管分离式设计，方便更换与维护。 3.2.系统硬件 3.2.1 ICP源：仪器采用27.12 MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器，无需匹配箱，性能更稳定，可保证功率在700-1600W范围内连续可调，调节精度1W，功率稳定性< ±0.1%，频率稳定性< ±0.01%。保证冷等离子体模式等应用，无需使用碰撞/反应气，即可使K、Na、Ca、Mg、Fe等易电离元素检出限低至ng.L-1。调频电路设计，实现线圈的中间虚拟接地NZJ，消除锥口与炬管间的电势能，从而消除二次电弧放电，延长使用寿命。 ★3.2.2接口：锥材质为镍、铂材质可选。提手式换锥系统，自带联锁保护，杜绝异常操作。简便的体外换锥维护，无需泄真空就可以方便换锥维护，且避免线圈的损坏。等离子体火焰可对采样锥接口处进行（横向、纵向、深度）三维定向调节。（提供提手式换锥仪器照片，以及等离子三维定向调节的软件操作界面截图） 3.2.3离子传输系统：碰撞池进口处设置金属板，可有效隔离中性粒子进入，离子前后两次离轴，实现干扰粒子的有效消除（电子、光子、少量中性粒子），无需更换清洗离子透镜保证主四极杆质量分析器最佳的分析信噪比。 3.2.4 提取透镜：提取透镜上可以使用零电压和负电压等多种提取模式，独特的设计，免维护清洗，调节范围可从-1000V至20V。 3.2.5碰撞/反应池：复合电场的碰撞反应池，具有池体积小和离子传输效率高优点，专利的分布式碰撞/反应气扩散在池内形成良好的气体分布，大大提高碰撞效率，提升灵敏度，动能歧视 (KED) 提供出色的干扰去除能力，可以实现血液/血清样品的直接稀释进样，具有良好的抗干扰效果。 3.2.6分辨率：质量分辨率：质量轴分辨率可自行设置，具有高、标准两档分辨模式。调节范围0.1-2.0amu。 3.2.7 四极杆：该核心部件使用超长的纯钼四级杆，为仪器提供极佳的灵敏度及分辨率。采用2.0MHz低频驱动模式，以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性。 3.2.8 质谱范围：2-260amu。 3.2.9 检测器：脉冲/模拟双模式电子倍增器，它由多个独立的打拿极阵列组成。当任何一个带电离子或中性粒子、离子或电子撞击一个涂有特定物质的表面，都可以引起原子外层电子的释放作用。可以在一次进样过程中同时完成扫描和选择分析（定性和定量分析），并可在模拟和脉冲模式之间实现自动切换。具有≥9个数量级的动态响应范围，同一次运行中同时测定痕量与常量元素。 ★3.2.10等离子体可视系统：先进的等离子体屏蔽技术，极大提高仪器的灵敏度，改善低质量元素的检出限。提供全彩色的等离子体实时影像，可实时观测等离子体、采样锥、炬管的工作状态。（提供等离子体实时监控画面的软件截图） 3.3 仪器性能要求 3.3.1开机时间：冷开机、真空放空的情况下，30分钟内完成从开机到分析就绪的全部准备过程。 3.3.2 标准模式下（No Gas）随机背景：< 0.5 cps (220amu) 3.3.3标准模式下灵敏度：高质量数(U): >80M cps/ppm；中质量数(In): >80M cps/ppm；低质量数(Li): >15 M cps/ppm 3.3.4 M处峰高与M-1和M+1处峰高的比值：高质量端：5 x 10-7；低质量端：1 x 10-6 3.3.5氧化物离子(CeO+/Ce+) <2.5%；双电荷粒子（Ce++/Ce+）<3 %。 3.3.6稳定性：短期稳定性 (RSD): <2% （20min）；长期稳定性 (RSD): < 3% （2h） 3.3.7仪器检出限：高质量数元素: <0.5ppt；中质量数元素: <0.5ppt；低质量元素: <5 ppt 3.3.8 动态范围：9个数量级 3.3.9同位素比精密度: < 0.2% （107 Ag/109 Ag） 3.3.10质量轴稳定性: < 0.05 amu/24h ★3.3.11 适合移动式使用，可提供专业移动平台，遇到突发环境问题可实行应急监测。（提供用户评价及完整的车载应用案例） 3.3.12支持与LC联用，在一个软件界面中可实现LC的联动控制和联锁保护。 ★3.3.13作为实验室今后长期使用的大型精密分析仪器，要求产品满足市场主流的先进性，并且有一定数量的用户基础，投标人所投设备品牌在市场上成立有8年以上。（提供所投产品8年以上的合同业绩，必须与所投产品为同一品牌型号和系列产品） 4. 主要配置清单 4.1电感耦合等离子体质谱仪 1台 4.2冷却循环水系统 1套 4.3前级泵 1台 4.4计算机及激光打印机 1套 4.5 交流参数稳压器 1套 | 检测铁、铜、锰、锌、铝、铅、镉、汞等金属离子 |
| 5 | GC-MS 气相色谱质谱联用仪 | 1 | 1. 运行环境 1.1 环境温度：18-35℃，温度波动2度内； 1.2 相对湿度：≤80%； 1.3 适用电源：220V(±10%),50Hz(±2%)； 2单四极杆质谱仪参数 2.1 主要性能指标 ★2.1.1灵敏度：1 pg八氟萘 OFN S/N≥1500:1;仪器检出限IDL优于10fg八氟萘（需提供10fg八氟萘实际进样谱图）； ★2.1.2质量范围：1.5-1250 amu（需提供≥1100amu实际样品分析谱图）； 2.1.3质量稳定性：± 0.10 amu/48 hrs； 2.1.4质量准确性：± 0.10 amu； 2.1.5最大扫描速度：20000 amu/s，速度全程可调； 2.1.6分辨率：0.4-4amu可调； 2.1.7动态范围：107； 2.1.8峰面积重现性＜2% RSD； 2.1.9扫描方式：全扫描、选择离子监测、全扫描和选择离子同步监测、交替扫描； ★2.1.10可与同品牌的全自动多功能进样平台联机使用，实现液体进样、顶空进样、SPME进样及顶空-SPME进样等多种样品处理方式，各进样方式完全自动切换，无需人工操作。（需提供联机使用实物图片） 2.2离子源 2.2.1离子源类型：电子轰击源（EI）； 2.2.2离子源配置：惰性陶瓷离子源，双灯丝软件切换； 2.2.3灯丝电流：0-500μA； 2.2.4离子化能量：5-100eV； 2.2.5离子源温度：50 ℃-350℃； 2.2.6离子源、四极杆分处独立腔室，维护离子源和灯丝时，无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆污染及损伤风险； 2.2.7具备灯丝观察窗，直观判断灯丝工作状态； 2.2.8接口温度：50-350℃; 2.3质量分析器 2.3.1质量分析器：配备预四极的高精度全金属四极杆； 2.3.2 四极杆以不控温为优，无需控温即可保证质量稳定性指标； 2.3.3 预四极可拆卸可清洗，避免主四极杆污染； 2.3.4 四极杆具有优化离子能量技术，优化离子通过四极杆的速度，提升信号质量； 2.4检测器 2.4.1长寿命13级离散打拿极电子倍增器； 2.4.2配备10kV转换打拿极和去除中性噪声的透镜系统； 2.5真空系统 2.5.1前级泵抽速≥4m³/h； 2.5.2配置高性能涡轮分子泵，抽速≥250L/s； 2.5.3 最大允许色谱柱流量5ml/min（氦气）； 2.5.4 可配置热阴极电离真空规，软件直接读出高真空读数。 3 气相色谱仪参数 3.1柱箱 3.1.1温度范围：室温以上5˚C-450˚C； 3.1.2温度控制精度：≤0.01℃； 3.1.3程序升温：20阶21平台； 3.1.4升温速率：最高升温速率120˚C/min，可升级快速炉膛最高升温速率250℃/min； 3.1.5降温速率：室温20℃时，从350˚C-50˚C小于5分钟，可升级快速炉膛≤3.5min； 3.2进样口 3.2.1分流/不分流毛细管柱进样口； 3.2.2最高使用温度450˚C； 3.2.3高精度电子压力/流量控制； 3.2.4压力设定范围：0-100 psi，控制精度0.001psi； 3.2.5进样口具备脉冲分流、脉冲不分流、分流、不分流四种模式； 3.2.6色谱柱控制模式：具有恒流，恒压，程序流量，程序压力等模式； 3.2.7最大分流比≥7500； 3.2.8保留时间重现性≤0.008%。 3.2.9 总流量设定范围：0-1000 mL/min（氦气）； 4多功能自动进样器 4.1用于样品的自动处理和自动进样过程，同一平台可同时实现液体进样、顶空进样、顶空-APME Arrow、SPME Arrow等多种进样方式，多功能自动进样器必须与气相色谱-质谱联用仪同品牌。 4.2.总体指标 4.2.1. 采用伺服马达控制运动单元实现X-Y-Z三维移动，X主轴长度≥860mm，控制精度0.1mm；在同一个平台上可同时实现液体进样、顶空进样、顶空-SPME、SPME固相微萃取等功能，上述模块之间可以实现一键自动切换，无需手动更换换进样针和样品盘； 4.2.2.整套自动进样器为国产自主化研发，九成以上零部件为国内加工； 4.2.3.采用符合国内习惯的全中文操作软件，软件中可实现各模块校准，调试以及运行等功能；孵化、老化等各模块功能可独立控制运行；可实现液体、顶空、SPME进样针自动换针； 4.2.4. 序列运行过程中可增加/删除样品功能，可实现批量样品运行控制； 4.3.液体进样模块 4.3.1. 2mL样品瓶容量：不低于126位，可扩充至324位 4.3.2. 液体进样针类型：标配10μL进样针 4.3.3. 进样针清洗：同时兼容2ml标准瓶存放18位，4ml洗针7位，10mL/20mL洗针5位，适用于液体进样和配置标准曲线方法； 4.3.4. 软件上可实现进样量、取样速度、进样速度、进样前/后的停滞时间、进样针进样前/后洗针次数、样品润针次数等值的设定 4.3.5.具有快速原位清洗功能，缩短进样针清洗时间； 4.4.顶空进样模块 4.4.1.采用顶空气密针进样方式进样，消除了定量管与传输线的死体积和吸附效应 4.4.2.气密针清洗方式：采用惰性气体自动吹扫清洗方式 4.4.3.气密针规格：1.0~5.0mL可选 4.4.4.10mL/20mL样品瓶容量≥45位，可扩充至180位以上； 4.4.5.气密针加热温度：30~150℃，±0.1℃增量可调； 4.4.6.孵化加热器： 6个样品瓶加热位，加热温度：30℃~200℃，±0.1℃增量可调；振荡速率：250rpm~750rpm，±1rpm增量可调，间歇式启动和停歇时间可设定。 4.5.固相微萃取模块 4.5.1.萃取模块采用涡旋加热振荡方式，无需磁力搅拌子；萃取深度可调，可实现顶空萃取和浸没式萃取两种方式；可兼容箭型萃取头和纤维萃取头两种萃取方式； 4.5.2. 萃取温度30℃-200℃，±0.1℃ 增量可调；振荡速率0rpm-1600rpm，±1rpm增量可调； 4.5.3.萃取时间范围：999min，0.1min增量； 4.5.4. 配置萃取头老化模块，老化温度30℃-350℃可调。 5.软件工作站 5.1 质谱仪、气相色谱仪全中文一体化控制； ★5.2同步扫描功能可一次进样测试同时获得scan及sim数据，提高分析效率；交替扫描功能可scan、sim交替进行，拓展分析功能；（需提供功能软件截图） 5.3运行中间可设置时间区间关闭灯丝及电子倍增器以保护灯丝、电子倍增器可规避中间时刻出峰的溶剂或其他容易饱和的物质； 5.4软件可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，自动设置离子驻留时间，保存到分析方法当中，无须手动输入； 5.5 手动/自动调谐，数据采集，定量分析及NIST谱库检索功能，分析结果报告输出； 5.6 数据格式为解卷积AMDIS可读的格式，直接用于共流出峰分析； 5.7色谱流量监控；色谱断气，质谱离子源、传输线自动降温保护，质谱停止运行； 5.8分子泵转速电流实时监控，异常提示，一键自动停机。 5.9选择离子模式检测(SIM)无限制组数，每组最多可选择 128 个离子。 6．全自动吹扫捕集装置 6.1. 可以自动运行1-30个样品，无需人员值守； 6.2. 开机自检，故障报警和提示，自动定位、校准样品盘； 6.3. 微机程序控制，主要功能有： (1)运行参数可根据方法需求进行设置保存，方法保存量高达99个； (2)实时动画显示工作状态、实时显示运行参数和样品处理步骤； (3)进样阀、样品传输管、除水阱和捕集管脱附区，四路均单独控温； (4)设定好样品处理方法，，按下运行键自动完成全部样品前处理流程； (5)可同步启动GC、GCMS色谱数据处理工作站，也可用外来程序启动本装置； 6.4. 通过方法设定，自动实现吹扫、捕集、脱附、进样和烘烤等功能； 6.5. 本装置带有样品自动搅拌功能，支持50-500转/分钟连续可调； 6.6. 采用电子制冷和闪蒸式热脱附流程可以得到窄的色谱峰形； 6.7. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能，避免了不同样品的交叉污染； 6.8. 具备专用接口,可同步启动国内外各种GC、GCMS和色谱数据处理工作站； 6.9. 设备采用恒温物理双向出水技术，减少水汽进入GC、GCMS，防止水蒸气对GC、GCMS的影响。 6.10.设备采用常温吹扫捕集技术，捕集阱不需要深低温制冷，制冷过程节能且制冷时间短，做样效率高。 ★6.11、设备采用边缘顶压进样系统，自带样品传感器，进样流程精度高、稳定性强。（提供实物照片） 6.12、背光样品观测技术，可直接观测样品的处理动作，便于优化做样方法。 6.13. 除水阱温度控制范围： 室温—250℃ 以增量1℃任设 峰值加热功率约100W； 6.14. 阀进样系统温度控制范围： 室温—250℃ 以增量1℃任设 峰值加热功率约200W； 6.15. 样品传输管线温度控制范围： 室温—250℃ 以增量1℃任设 峰值加热功率约500W； 6.16. 样品温度控制范围： 室温—90℃ 以增量1℃任设 峰值加热功率约200W； ★6.17.捕集管吹扫温度控制范围： 0℃—室温，以增量1℃任设，采用电子制冷装置；（提供软件设置界面截图） 6.18. 捕集管脱附温度控制范围： 室温～400℃ 以增量1℃任设 峰值加热功率约1000W；（升温速率2000℃/min） 6.19. 温度控制精度：< ±1℃ ； 6.20. 温度控制梯度：< ±1℃； 6.21. 样品瓶工位：30位； 6.22. 样品瓶规格：40ml ； 6.23. 吹扫流量：0～100ml/min （连续可调）； 6.24. 反吹流量：0～200ml/min （连续可调）； 6.25.供电电源：AC220V ±10%，2000W。 7.仪器配置要求包括但不限于： 7.1.质谱主机1套； 7.2.250 L/s分子涡轮泵1套； 7.3.前级真空泵1套； 7.4.气质联用传输线1套； 7.5.惰性陶瓷EI离子源1套； 7.6.色谱分离端主机1套； 7.7.分流/无分流进样口带EPC 1套； 7.8.全自动多功能自动进样器1套 7.9.吹扫补集自动进样器1套； 7.10.气质联用仪定性定量分析软件1套； 7.11.DB-5毛细管色谱柱 1套； 7.12.DB-624毛细管色谱柱 1套； 7.13.质谱维护工具包1套； 7.14.质谱端无孔密封垫2粒； 7.15.质谱端石墨密封垫1包； 7.16.电脑、打印机1套； | 土溴素、二甲基异莰醇、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷等消毒剂副产物及苯、甲苯等有机物 |
| 6 | 高级数码生物显微镜 | 1 | 1．光学系统：无限远光学系统。 2．放大倍数：4X-1000X； 3．观察头：铰链式三目观察头，倾角30°，360°可调，瞳距≥48-75mm 4．目镜：WF10×，视场数≥20mm 5．物镜：无限远平场消色差物镜 4×,10×,40×,100×； 6．转换器：内向式四孔转换器； 7．载物台：机械移动式载物台≥216×150mm/78×54mm，无凸出，可夹持双切片 8．聚光镜：阿贝聚光镜 NA1.25,带孔径光栏，垂直移动范围25mm，中心可调，可装黄色、蓝色、绿色滤色片，磨砂玻片； 9．调焦系统：同轴粗微调焦机构，微调格值≤0.002mm，粗动行程每圈37.7mm，微动行程每圈≤0.2mm，调焦范围≥22mm 10．照明系统：6V/20W卤素灯，亮度可调，220V（50Hz） 11．C型接口、摄影装置配件 12．1000万像素数码摄像系统参数：传感器型号/尺寸1.0M/MT9M111(C)1/3" 4.60x3.70，像素(μm) 3.6X3.6um，曝光时间：0.14-500ms，光谱响应范围 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) 信噪比：40.5dB，动态范围：>60dB，控制：图像尺寸，亮度，增益，曝光时间，色彩，数据接口：USB2.0/480Mb/s，USB线缆：1.8米，供电：USB2.0，尺寸：65毫米*86毫米*37毫米，重量：220克，操作温度：0-60℃，操作湿度：45%-85%，储存温度：-20-70℃ 软件功能：定点捕获，拼接全景图，景深扩展，视频录制，线性测量，圆周弧度测量，角度测量，晶粒尺寸的测量，规则不规则图形测量，测量数据导出 13.电脑1套（I5及以上， 2GB及以上内存） | 微生物检测 |
| 7 | 电子分析天平（万分之一） | 2 | 量程（不低于）:210g 可读性:0.1mg 重复性：±0.1mg 线性误差：±0.2mg 秤盘尺寸（不低于）：90mm 主要性能特征：单体电磁力精密质量传感器 天平根据温度设定智能内部校准 七级防震滤波可调功能 下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求 LCD大界面反相显示 称重稳定时间可调功能 内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响 具有毫克、克、盎司等20多种单位转换，并可锁定和屏敝 配备RS232/USB通讯接口连接外围设备 开关机自动锁定当前应用模式 内置日期、时间可调功能 内置温度显示功能 内部防静电防干扰处理 安装插件，PC端天平数据可直读 软件能把累计动态重量数据不断输入到计算机 手提式手柄，可以安全轻松的搬运天平，机身后置工具箱可放置砝码及手套 称量应用模式：百分比称重功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能，峰值保持功能，累计功能，密度称量程序自动换算直读功能 | 称取试剂 |
| 8 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越； 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性； 腔体四角采用圆角主设计，搁架容易拆卸，方便清洁； 采用新开发PMMAⅡ操作系统，触控式按键，彩色液晶显示各项参数指标，具有控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能； 具有倒计时预约功能； 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果； 采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗； 可编程程序设计，可设置10段100周期； 配RS-485接口，用以连接计算机； 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失。 技术参数： 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5～250℃ 分辨率（不低于）：0.1℃ 波动度：±1℃(105℃) 均匀度（不低于）：2% 输入功率（不低于）：1750W 定时范围：0～9999min/h 预约范围：0～999min 编程控制：10段100周期 容积（不低于）：142L 载物搁架：3/7块（标配/最多） 搁架承重（不低于）：15Kg | 烘干药品、玻璃仪器 |
| 9 | 带风扇电热恒温培养箱 | 1 | 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控具有控温、定时、超温报警等功能； 采用进口电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 风机6段调速； 箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察； 采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现.更加优越； 可编程程序设计，可设置10段100周期； 标配RS-485接口； 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 技术参数： 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+2℃-65℃ 温度分辨率（不低于）：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃（37℃时） 温度均匀度：±1℃（37℃时） 输入功率（不低于）：450W 内胆尺寸（不低于）：550×490×550mm 载物托架（标配/最多）：3块/7块 稳定时间：≤20min（105℃） 定时范围：0-9999min/h | BOD5检测 |
| 10 | 全玻璃智能蒸馏装置 | 1 | 加热功率可调。 具有加热定时功能，加热时间可调。 配外置冷却水循环装置，同时对6根冷凝管冷却。 采用远红外陶瓷加热炉，红外线辐射加热(无明火加热、防水。 系统简洁、安装维护方便、使用可靠。 具有热效率高、寿命长、起温和降温速度快、加热时间和加热功率可调等优点。 加热方式：电加热 加热单元：不低于6个远红外陶瓷加热炉,可单孔单独控制； 升温时间：8-15min； 蒸馏速度（不低于）：12ml/min； 时间控制：0-999min； 数字温度检测：室温-400°C； 蒸馏瓶规格（不少于）：500mlX6； 额定电压/频率：220V/50HZ。 | 氰化物、挥发酚蒸馏 |
| 11 | 离心机 | 1 | 驱动：采用交流变频电机驱动、免维护、大力矩、升降速度快、特殊组合减震装置使电机平稳运行。 显示：智能化控制，触摸面板，直观的数字显示，运行参数可自动记忆，可RCF直接设置。 机身：机身采用优质钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用，易清洁。 安防：转子号识别功能，10档升降速可选，具有门盖自锁、超速、不平衡等多重保护功能，配有电子门锁，确保运行过程安全可靠。 最高转速：18000r/min 最大相对离心力：21500×g 最大容量：4×100ml 22号角转子：6×50ml(12000r/min)RFC:14830×g 转速精度：±30r/min 定时范围：0～99min 整机噪音：≤58dB 电机：无刷直流电机，微机控制 电源：AC 220V 50Hz 15A | 检测石油类、色度 |
| 12 | 全玻璃加热回流装置 | 1 | 1)测量范围：(0-700)mg/L；超过700mg/L需稀释测定 2)测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏差不大于5.0%;工业有机废水(500mg/L)相对标准偏差不大于7.0% 3)批处理量（不低于）：8个 4)控温范围：室温-350℃ 5)消解时间计时：1分钟~4小时 6)冷却时间计时：1分钟~4小时 7)显示方式（不低于）：5.5吋液品触摸显示屏 8)冷却方式：风冷(四风扇)/水冷 9)仪器功率（不低于）：2000W 10)测量时间：≤150min 11) 环境温度：(5-40)℃ 12) 环境湿度：≤85RH(无冷凝) | 检测COD |
| 13 | 溶解氧测定仪 | 1 | 采用不低于7英寸高清彩色液晶触摸屏，显示清晰，支持中英文。 温度单位可选：℃ 和 °F。 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求 支持IP54防护等级 标配极谱法溶解氧电极、独立电极支架和防尘罩 智能操作、自动识别、批量检测 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能 支持仪器自检和用户三级权限管理，支持密码管理 智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数 支持自动温度补偿、自动或手动大气压补偿(单位可选kPa、mbar、Torr、Atm) 支持零氧标定和满度标定 支持标定提醒和强制标定功能，支持标液核查、强制核查功能 支持测量报警限值设置 支持手动盐度补偿功能 支持连接自动进样器 ，实现样品的自动测量和批量检测 数据管理，信息追溯 符合GLP规范，支持数据存储1000套、查阅、删除、统计、分析、传输和打印 支持多种查阅方式，查阅结果以列表或曲线方式显示 支持GMP 管理，支持GMP操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪 具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；支持连接LIMS系统 支持U盘读写，支持连接扫描枪 技术参数 测量参数 溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值 溶解氧 范围 电子单元：(0.00～99.99)mg/L 配套范围：(0.00～50.00)mg/L 最小分辨率 0.01 mg/L 电子单元示值误差 (0.00~50.00)mg/L，±0.10mg/L (50.00~99.99)mg/L，±0.50mg/L 仪器示值误差 ±0.30mg/L(≤ 20.00mg/L) ±10.0%(＞ 20.00mg/L) 响应时间 ≤45s(20.0 ℃时90%响应) 盐度补偿误差 ±2% 饱和度 范围 (0.0～600.0)% 最小分辨率 0.1% 电子单元示值误差 ±2.0% 仪器示值误差 ±10.0% 温度 范围 (-10.0～135.0)℃/(14.0~275.0)℉ 最小分辨率 0.1 ℃/0.1℉ 电子单元示值误差 ±0.1 ℃ 仪器的示值误差 ±0.3℃(0.0℃-60.0℃)；±1.0 ℃(其他范围) 电源适配器(输入：AC(100~240)V ，输出：DC24V) | BOD5检测 |
| 14 | 振荡器 | 1 | 1、气浴恒温振荡器具有温控精准数字显示。 2、设有机械定时。 3、万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。 4、无级调速，运转平稳，操作简便安全。 5、气浴恒温振荡器内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。加热功率(W)：800 振荡方式：往复+数显测速 振荡频率：0-320rpm 温度波动度(℃)：±0.5 恒温范围(℃)：室温±5-60 定时范围（不低于）(min)：120 振荡幅度（不高于）（mm）：20 | 理化试验 |
| 15 | 六联电炉 | 1 | 冷轧板喷涂外壳，无级调温。倾斜全封闭控制面板，防止溢出液体侵蚀控制系统六联，不低于1kw*6，加热盘不低于125*125mm | 理化试验 |
| 16 | 菌落计数器 | 1 | ‌电压和频率‌：AC220V/50Hz，DC12V ‌功率（不低于）‌：7W ‌显示方式‌：数字显示 ‌计数池尺寸（不低于）‌：φ110mm ‌培养皿最大尺寸‌（不低于）：φ105mm ‌计数方式‌：培养皿底部计数笔点压式计数 ‌标配计数笔数量‌（不低于）：2支 ‌计数容量‌：0-999 ‌放大镜规格‌（不低于）：φ90mm，放大倍数3-6倍 ‌光源类型‌：LED | 菌落总数 |
| 17 | 马弗炉 | 1 | 1.采用微电脑PID数显控制器，控温精准，具备定值运行和定时运行功能； 2.加热元件可选镍铬丝、硅碳棒，导热性能良好； 3.不锈钢内门衬板设计，相比传统衬板更易清洁，不易烤裂或变色； 4.炉膛和炉门采用一次成型耐火砖材料，表面处理平整，无脱落； 5.炉膛与外壳之间的保温层采用陶瓷纤维散棉加膨胀珍珠， 6.炉门及炉膛外壁采用全腔外壁通风设计，使用高温时外壳可控制在40℃以内； 7.设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施，保证使用安全； 加热元件：镍铬丝，输入功率（不低于）4kW；工作室尺寸（不低于）mm（宽×深×高）200×300×120；容积（不低于）7.2L；工作电压220V，控温范围℃/最高使用温度℃ RT+50~1000/950 | 检测α、β射线 |
| 18 | 超声波清洗机 | 1 | ‌容量‌（不低于）：30L ‌震头数量‌（不低于）：4个 ‌输入电源‌：AC:220V/50Hz 或 AC:110V/60Hz‌ ‌材质‌：采用SUS304不锈钢冲压内槽，无焊点、不易开裂，使用寿命长。 ‌排水阀‌：304不锈钢排水阀（6L以上型号），耐弱酸弱碱（pH值：6-8）。 ‌工作模式‌：拥有超声和脱气两种清洗模式，适用于多种清洗场景。 ‌时间设置‌：多个时间设置模式，可选择持续运行或60分钟内不低于13个精确时间档位。 ‌温度控制‌：采用多个集成电路集中处理数据，温度误差在2-5℃以内。 ‌换能器‌：采用优良粘接工艺，转换率高、使用寿命长‌ | 清洗玻璃仪器 |
| 19 | 电冰箱 | 2 | 1、容积≥272L。 2、冷藏室容积不低于131L，变温室容积不低于51L，冷冻室容积不低于90L。 3、能效等级：一级、具有3C强制认证。 4、噪音：≤37dB(A)。 5、显示类型：LED显示；面板类型：PCM彩涂板。 6、制冷剂：无氟环保制冷剂。 7、制冷方式：风冷。 8、制冷控制系统：电脑温控。 9、变频系统。 10、包装尺寸：宽×深(厚)×高（mm）≥620x720x1836。 11、产品尺寸：宽×深(厚)×高（mm）≤596x633x1798。 12、保修期12个月、全国联保。 | 储存药品 |
| 20 | 中央试验台 | 1 | 1.4mx2.4m全钢结构，理化板台面。 | 试验用 |
| 21 | 冷藏柜 | 1 | 1、规格：有效容积≥315L，立式。 功率≤230W 2、外部尺寸（宽*深*高mm）：≤650*673*1762。 3、门体：PVC材质门框，隐藏式门把手； 4、门体结构：双层保温玻璃门，带电加热功能；门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式三种可以自由切换使用，80%湿度环境下无凝露；门体配锁。 5、有小角度自动关门功能 6、控制系统：微电脑板控制，数字显示箱内温度，可通过调整设定使箱内温度恒定控制在2～8℃。调节增量0.1℃，显示精度0.1℃。三位密码设计，防止随意调整参数。 7、制冷系统：丝管式冷凝器，翅片式蒸发器，知名品牌压缩机，采用碳氢环保制冷剂，节能环保。 8、感温系统：高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。（提供技术白皮书佐证） 9、温度均匀性、波动性：风冷式结构，强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性、波动性；温度均匀性、波动性≤2℃。 10、报警模式：超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口，声光报警模式。配置远程报警接入端口。 11、控制面板采用简易图标明暗变化显示制冷、电加热、开门、断电等冰箱状态，用户能直观了解冰箱实时状态，保证样本安全。 12、电池能效：箱内配有电池，断电后支持声光报警＞24小时。 13、内部照明：箱内筒状双LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。 14、安全锁：门体暗锁设计，保证存储物品的安全。可外接挂锁，实现双人双锁，物品存放安全。 15、45°倒角门框，防撞设计，更加安全。 16、风冷式高效冷凝器,冷凝器内置 17、物品置放：高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（4搁架+1吊篮）。 18、内胆材质：HIPS材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便； 19、数据接口：配置USB数据导出接口，RS485数据接口、远程报警接口。 20、打印配置：温度记录打印机，打印数据应包含时间、温度数据。 21、测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。 22、服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。 23、质量保证：提供一年无忧换，五年免费质保服务承诺函。终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。（提供服务承诺书） | 储存药品 |
| 22 | 电恒温水浴锅六孔 | 1 | 具有内循环/外循环泵系统，内循环保证温度均匀恒定，外循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验容器； 0.1精度的为LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值，0.01精度的为LCD液晶显示，触摸按键操作；测量值偏差补正功能；保温层采用高效保温材料； 循环泵的流量≥8升/分、外循环进出口外径不低于10mm、内径不低于8mm。 温度范围：室温～100℃ 循环方式：内循环（外循环） 精度：±0.1℃ 波动度：±0.1℃ 均匀度：±0.1℃ 加热功率不低于1000W 恒温设定与测量：数字控制（LED数显） 水泵流速：≥8L/min 开口尺寸 (mm) 不低于200×180 工作尺寸(mm) 不低于400×280×180 | 高锰酸盐指数 |
| 23 | 水温计、深水温度计、(闭式）倾倒式温度计 | 10 | 表层水温度计,仪器全长（不低于）: 300mm；测温精度: 0.2℃；仪器误差: 士0.2；304不锈钢保护套；测温范围: -6℃-40℃ 深水温度计，仪器全长（不低于）:390mm；盛水桶外径（不低于）: 120mm；阻力盘直径（不低于）:150mm；仪器误差: 士0.2；保护套: 304不锈钢 配重环: 304不锈钢；测温范围: -2'℃C-40℃ 颠倒温度计(304外壳+过检水银温度计，非红水) | 测水温 |
| 24 | 瓷蒸发皿 | 10 | 耐高温陶瓷蒸发皿 | 检测溶解性总固体 |
| 25 | 干燥器 | 2 | 产品材质:低硼硅玻璃 产品属性:化学性质稳定 材质为优质无铅玻璃，化学性质稳定，耐腐蚀强，表面光滑，经久耐用，常用于实验干燥和物体保存。 | 检测溶解性总固体 |
| 26 | 智能电热板 | 2 | 电源电压‌：AC220V/50Hz 整机功率‌（不低于）：1.5KW 显示方式‌：LCD液晶 控温范围‌：RT+50-400℃ 仪表控温精度‌：±1℃ 加热尺寸（不低于）‌：300×200mm 板面材质‌：201不锈钢 板面厚度‌（不低于）：8mm 承重‌（不低于）：50kg | 检测硒、α、β射线 |
| 27 | 紫外灯（6w、波长366纳米） | 2 | 366nm采用高亮度紫外石英管，纯紫外滤光片，双稳态开关镇流电路。具有很高的紫外强度，且强度均匀稳定，不闪烁，不含杂光，经久耐用等特点。366nm紫外灯,用于水及食物中的微生物检测，如大肠埃希氏菌测定荧光观察等 | 检测微生物指标 |
| 28 | 红外线干燥灯 | 1 | 产品材质: ABS耐温材质+金属铁艺喷漆 灯泡瓦数:可选:250W/375W/模拟太阳光/红外线光产品温度:10cm为列:s0-180℃(距离越近温度越高)产品光源:红外线(暖光模拟日光全光谱) 产品底座:调温开关/按键定时开关 角度可调:可通过金属弯管调整灯头的高低工作模式:开关/调光/按键定时(使用时务必避开易燃易爆物品) 使用产所:耐温热量实验测试 | 检测、α、β射线 |

注：标注“★”技术参数为重要技术参数，投标人需提供佐证材料，佐证材料附于技术偏离表后。

第六章 投标文件格式

正（副）本

（标段名称）

投 标 文 件

投标人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

日期：      年    月____日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、开标一览表

五、投标报价说明

六、投标保证金

七、投标人基本情况

八、技术部分

九、其他资料

（注：投标人可根据自身情况，相应调整、增加目录内容）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（采购人名称）

1．1．我方已仔细研究了     （标段名称）             招标文件的全部内容，愿意按招标文件要求，报价为      元；完成本项目的全部工作内容，项目负责人：           ，合同履行期限：           ，质量标准：               。

- 2. 我方的投标文件包括下列内容：

一、投标函；

二、法定代表人身份证明；

三、法定代表人授权委托书；

四、开标一览表；

五、投标报价说明；

六、投标保证金；

七、投标人基本情况；

八、技术部分；

九、其他资料。

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，否则承担法律责任；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）无条件响应投标人须知前附表中所有要求。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                             （其他补充说明）。

投 标 人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：

网    址：

电    话：

邮政编码：

年      月      日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |
| 3 | 合同价款确定方式 | 固定总价合同 |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |
| 5 | 支付方式 | 响应招标文件要求 |  |
| 6 | 履约担保 | 响应招标文件要求 |  |
| 7 | 招标文件中相关条款及合同附件中的内容 | 响应招标文件要求 |  |
| 8 | 工作内容 | 响应招标文件要求 |  |
| 备注：投标人应当在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表格后另附表格进行补充说明。 |  |  |  |

投 标 人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年      月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明须由投标人加盖单位公章。

（如是联合体投标，所有成员均须提供）

投标人：                 （盖单位章）

日　期：         年       月       日

三、授权委托书（如有）

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年        月        日

注： 1.投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不需提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人”，须与投标人“营业执照”上的内容一致。

（如是联合体投标，所有成员均须盖章）

四、开标一览表

项目名称：

开标时间：   年   月    日    时   分

| 投标人 | 投标报价 （元） | 合同履行期限 | 质量 标准 | 服务 承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※注：  1、本表填写内容必须和投标文件中投标函及投标函附录内容一致，如有不一致以投标函和投标函附录内容为准。

2、投标报价保留小数点后第两位，第三位四舍五入，以元形式报价。

3、服务承诺详细内容必须在投标书中载明，如内容较多，本表只填写“有”“无”即可

投标人：                                 (盖单位章)

法定代表人：                                （签字或盖章）

委托代理人：                                （签字）

日　期：　　年　　月　　日

五、投标报价说明及核心产品一览表

附：投标报价说明

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物明细表：（单位：元） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 其他费用明细表： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 内容和标准 |  | 报价 | 备注 |
| … |  |  |  |  |  |
| 明细报价汇总表： |  |  |  |  |  |
| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计） |  |  |  | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |  |

注：1.以上报价包含本项目一切费用，采购人不再另行增加相关费用。

2.本表可依据实际情况投标人自行增减。

投 标 人：                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日    期：

（二）、核心产品一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 核心产品名称 | 品牌名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

注：1、投标人必须明确核心产品的品牌名称，核心产品详见投标人须知前附表及第五章采购清单及技术参数。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。资格审查、符合性审查后，因提供相同品牌产品的不同投标人按一家计算而导致有效投标人不足3家的，应予废标。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

六、投标保证金

- 1、投标保证金（适用于投标保证金从基本账号转出的形式）

致                （采购代理机构名称）：

[投标人名称]（以下称“投标人”）于  年  月  日递交了         [项目名称]     标段的投标保证金。金额为人民币      万元。

我方同意招标文件中有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

投  标  人：（公章）

法定代表人：   （签字或盖章）

委托代理人：   （签字）

日    期：    年    月    日

附：投标人基本帐户转出的银行转账或电汇凭证

附：基本账户开户许可证或开户许可证明复印件

- 2、投标保函（仅适用于投标保证金以保函递交的形式）

保函编号：

（采购人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称）     标段的设备采购投标，                            （担保人名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度）的任何你方要求的金额：

- 1．投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件。

2．投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同。

3．投标人在收到中标通知书后未能在招标文件规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。

本保函在投标有效期内保持有效，除非你方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

备注：此格式引供参考，如担保公司有统一的格式，可使用担保公司提供的格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。附保函复印件加盖公章。若本项目投标人符合第二章投标人须知前附表的要求无须提供投标保证金的此项内容可不填写。（联合体投标须各方均符合第二章投标人须知前附表的要求）

- 七、商务及技术条款偏离表

1、商务偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 投标人应按照招标文件要求，对响应有偏离的，则说明偏离的内容，若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

- 投标人所提供的内容与招标文件中的要求如有任何偏差，都必须在“偏离表”中列出。（没有偏离请填无或无偏离）

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

2、技术参数偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注明：

- 偏离情况项填写“正”或“无”，说明项中填写原因（本项目技术参数不允许“负偏离”）。

- 投标人应按照招标文件要求，对响应有偏离的，则说明偏离的内容，若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离，将否决其投标。

- 投标人所提供的内容与招标文件中的要求如有任何偏差，都必须在“偏离表”中列出。（没有偏离请填无或无偏离）

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

- 八、投标人基本情况

- （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业营业执照（副本）、基本账户开户许可证或银行开户证明等材料的复印件，并加盖公章。

（如是联合体投标，所有成员均须提供）

### （二）资格条件承诺函

### 致：                （采购人、采购代理机构）：

### 我单位（公司）参与                      （采购项目名称 项目编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

### 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

### 2.具有依法缴纳税收的良好记录；

### 3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

### 我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

### 我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 特此承诺。

### 盖章：

### 签字：

### 日期：

### 符合提供资格条件承诺函的信用承诺书

致：                （采购人、采购代理机构）：

我单位（公司）参与                       （采购项目名称 项目编号）采购项目的政府采购活动，我单位（公司）现承诺不属于下列任何一种情形：

### 1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

### 2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

### 3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。

### 我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 特此承诺。

### 盖章：

### 签字：

日期：

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应将近三年内（2022年-2024年）已完成的类似项目情况填入本表中。

投标人须提供同类或类似业绩中标通知书或合同协议书复印件，加盖公章并装订在投标文件中。（业绩证明资料须能体现出本项目规划类型、规模等相关内容，以便评标委员会核查业绩是否满足招标文件要求）所有复印件必须要清晰、字迹清楚。

（如联合体投标，任意成员单位提供类似业绩即可）

- （四）正在承接和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价格 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 合同内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人须提供同类或类似业绩中标通知书或合同协议书复印件，加盖公章并装订在投标文件中。所有复印件必须要清晰、字迹清楚。

（如联合体投标，任意成员单位提供类似业绩即可）

- (五) 其它

- 生产经营状态：近三年的已完服务项目和目前在项目合同履行过程中，投标人所介入的诉讼或仲裁情况。请逐例说明年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁定结果。如投标人处于正常的生产经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态，则需提供法人代表或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书。

- 信誉要求：近三年企业不良行为记录情况，主要是近年投标人在服务过程中因违反有关法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。投标人若无上述情况，则需提供法人代表或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书。

注：投标人应根据招标文件的要求附相关证明材料。（如是联合体投标，所有成员均须提供）

(六) 拟为本项目设立的项目实施组织机构图

以图框方式表示

说明：

(七) 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事行业年限 |  |  |
| 相关资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 正在承接或已经完成的项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 委托事项 | 项目投资额 | 日期 |

注：项目负责人应附职称证、身份证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书复印件。提供在近三年（2022年-至2024年）内的同类或类似项目业绩的中标通知书或合同协议书的复印件。

- （八）拟委任的其他人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：其他专业人员附职称证书或资格证书复印件。退休人员需提供退休证复印件加盖公章附到投标文件内。提供退休人员单位返聘证明。

- (九)主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参与过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |

注：主要人员简历表应附身份证、职称证或资格证书、毕业证复印件、，管理过的项目业绩须附相关证明材料

(十)拟投入本项目的主要通讯、运输和办公设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 投入使用年限 | 使用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人拟投入的设备须提供设备图片、发票信息及相关设备证明材料，否则不予认定。

九、技术部分

说明：针对本次投标若中标后拟投入的人员、设备情况，结合实际提出切实可行的规划保证措施、质量保证措施、自律保证措施、组织协调保证措施，同时应对复杂项目特点，提出相应工作措施等。格式不作统一规定，由投标人自行编制。

注：评标办法中技术部分评分依据此技术部分进行赋分。

十、其他资料

10.1承诺书

致：

我公司不存在招标文件投标人须知第1.4.3项目规定的任何一种情形，所承诺的内容真实，无任何虚假。如有虚假，我公司自愿承担一切法律责任。

特此承诺。

投标人：                              （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：   年    月     日

（如是联合体投标，所有成员均须提供）

10.2优惠条件及服务承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字）

日期：    年        月        日

10.3其他证明资料

- (一) 招标文件要求提供的承诺书（函）、其他承诺书（函）（如招标文件未给格式，格式自拟）；

- (二) 投标人认为有必要提供的其他材料；

- (三) 招标文件要求提供的其他材料；

- (四) 中小企业声明函、残疾人福利企业、监狱企业声明（如是）可在此处提供。